中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子中和枪 | - 安装法兰：DN40CF，可在UHV条件下工作 - 能量范围和分辨率：优于1-500 eV连续可调，能量分辨率优于1.0 eV - 样品电流：0-100 uA 连续可调 - 稳定性：束流波动<5%/min - 工作距离：20-100 mm - 最大烘烤温度：250℃ - 插入距离：大于145 mm - 灯丝类型：钨/钍钨/铱/氧化铱灯丝 - 控制器接口：需兼容EPICS 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后10个月内 付款方式： 以下三种付款方式均可： 1．90%不可撤销信用证见发运单据议付+10%电汇验收合格后付 2．90%见发运单据后电汇支付+10%电汇验收合格后付 3．30%电汇预付，剩下70%都在验收合格后付 验收指标及验收要求： 验收要求： 在实验站的超高真空系统上验证其功能性，是否可以施加高压，产生电子束斑，并达到下面的验收指标。 验收指标： 1安装法兰：DN40CF，兼容超高真空。 2能量范围和分辨率：优于1-500 eV连续可调，能量分辨率优于1.0 eV。 3样品电流：0-100 uA 连续可调 4稳定性：束流波动<5%/min 保修及售后服务： 自验收之日起，免费保修一年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：