中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	冲击磁铁放电柜
	负载电感≤0.6 uH（采购方提供），总电感＜1.5 uH；放电电流≥3 kA；输出脉冲电流波形为半正弦波，底宽3.0±0.1 us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度）；脉冲前沿抖动≤5 ns（相对于外触发信号，采用示波器测量标准偏差的方式）；最大重复频率：10 pps(1-10pps连续可调)；重复稳定度：＜0.2%（p-p）（半小时测量）。
	
	

	2
	冲击磁铁充电高压模块
	输出：10kV/500W；包含充电禁止信号（电脉冲信号10V）；稳定度好于0.1%。
	
	

	3
	冲击电源触发器模块
	为冲击磁铁放电柜放电开关组建提供触发信号，输入为光信号，接收器要求为HFBR2414，输出≥5V/2A。
	
	

	4
	冲击电源反峰组件
	固态冲击磁铁放电柜用，承受电压10 kV通过电流3 kA。
	
	

	5
	冲击电源储能电容组件
	总电容/耐压：0.033uF/10 kV
	
	

	6
	监控分机模块
	非标，冲击磁铁放电柜配套使用；继电器型故障输入（20点）、NPN型三极管输出（10点）； 
	
	

	7
	配电分机模块
	非标，输入为AC220V，为冲击磁铁放电柜供电。设备功率要求2kW。
	
	

	8
	监控电路板
	非标，冲击磁铁放电柜配套使用，将系统内的故障进行模数转换，提供给监控分机。包括：反峰故障、电源故障、触发故障、开机信号。NPN型三极管输出，共5点。
	
	

	9
	切割磁铁放电柜
	负载为电感，最大输出电压1.5 kV；最大输出脉冲电流8 kA；放电波形为完整正弦波，底宽60us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度）；稳定度≤0.1%（半小时测量）；最大重复频率10 Hz(1-10pps连续可调)。
	
	

	10
	高压分压器组件
	 输出0-10 kV对应模拟量0-10 V，精度≤0.1%
	
	

	11
	电流互感器
	量程10 kA，变比0.1 V/1 A；精度≤0.1%
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	商务条款
	交货期：签订合同后12个月内。
交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：签订合同后，预付合同总额的50%；货到验收合格后30个工作日内，付清合同尾款。
验收指标及验收要求：按照技术参数要求进行验收，验收指标如表所示。验收期间，货物数量、规格型号等与表所示技术参数要求不符，或存在质量问题的，供货方应在接到采购方异议之日起 3日内更换合格产品重新交付至采购方指定地点，并承担因此而发生的相关费用。
保修及售后服务：产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
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