中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	
平面反射镜加工
	材料：硅 ；表面形状：平面；
尺寸：440 mm×50 mm×50mm ±0.3mm;
有效光学尺寸：410mm×40 mm；
子午曲率半径：＞ 100 km；弧矢曲率半径：＞ 30 km；
子午方向1-410 mm空间频率 : 角度误差≤ 150nrad（RMS）;高度误差≤ 0.5nm (rms); 弧矢方向1-40 mm空间频率: ≤ 1 μrad（RMS）; 1-170 μm空间频率粗糙度 : ≤ 0.3 nm (RMS)。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订，收到首付款后三个月。
交付进度：收到首付款后三个月后一次性交付。
付款方式：
合同签订后20个工作日内甲方预付50%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余50%货款。
验收指标及验收要求：
验收方式：LTP检测面型 检测温度22℃  湿度45%
白光轮廓仪检测粗糙度10×物镜;
外形尺寸：440×50×50mm3(±0.3mm) 有效面积：410×40mm2
子午曲率半径：＞100 km 弧矢曲率半径：＞30 km
子午斜率误差：≤ 150nrad（RMS）@1mm光斑  子午高度误差：≤0.5 nm (RMS)
弧矢斜率误差：≤1μrad（RMS）@1mm光斑 表面粗糙度：≤0.3 nm (RMS，10×物镜)
保修及售后服务：
厂家对其所提供设备的免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。

	
	



[bookmark: _GoBack]
公司名称（盖章）：
                             日期：
