中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面反射镜加工 | 材料：硅 ；表面形状：平面； 尺寸：440 mm×50 mm×50mm ±0.3mm; 有效光学尺寸：410mm×40 mm； 子午曲率半径：＞ 100 km；弧矢曲率半径：＞ 30 km； 子午方向1-410 mm空间频率 : 角度误差≤ 150nrad（RMS）;高度误差≤ 0.5nm (rms); 弧矢方向1-40 mm空间频率: ≤ 1 μrad（RMS）; 1-170 μm空间频率粗糙度 : ≤ 0.3 nm (RMS)。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订，收到首付款后三个月。 交付进度：收到首付款后三个月后一次性交付。 付款方式： 合同签订后20个工作日内甲方预付50%合同款。到货验收合格后，由乙方开具发票，甲方在20个工作日内支付剩余50%货款。 验收指标及验收要求： 验收方式：LTP检测面型 检测温度22℃ 湿度45% 白光轮廓仪检测粗糙度10×物镜; 外形尺寸：440×50×50mm3(±0.3mm) 有效面积：410×40mm2 子午曲率半径：＞100 km 弧矢曲率半径：＞30 km 子午斜率误差：≤ 150nrad（RMS）@1mm光斑 子午高度误差：≤0.5 nm (RMS) 弧矢斜率误差：≤1μrad（RMS）@1mm光斑 表面粗糙度：≤0.3 nm (RMS，10×物镜) 保修及售后服务： 厂家对其所提供设备的免费保修期为1年，同时提供终身维护服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：