中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维位移台 | 本次采购三维位移台1套。其主要参数为： X向行程≥30mm Y向行程≥30mm Z向行程≥30mm 真空度≤1E-8 mbar 负载≥1kg 运动台质量单轴≤150g 运动台尺寸单轴≤50*50*10mm 重复精度≤50nm 传感器分辨率1nm 驱动源压电陶瓷 控制器接口类型D-Sub15 控制器尺寸≤450*280*45mm 控制器通讯支持网口 通讯协议支持EPICS通讯协议 注：报价时投标方提供的产品需为成熟的，标准化的； 投标方需提供制造商或国内总代理商针对本项目的售后服务承诺。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后六个月内交付 交付进度：一次性交付 付款方式： （1）合同签订后 30 日内，买方支付合同总价的 80% 作为预付款； （2）设备运抵买方指定地点并完成安装调试，经双方确认验收合格后 30 日内，买方支付合同总价的 20% 作为尾款； (3)如需外贸合同: 合同生效后三十(30)日内，买方通过银行开具以卖方为受益人的不可撤销即期信用证(L/C at sight),支付合同总额的百分之九十(90%);其余百分之十(10%)作为尾款，于双方完成验收并签署验收确认书后三十(30)日内，由买方以电汇(T/T)方式支付至卖方指定账户。 验收指标及验收要求： 设备数量验收：需与合同内货物数量对齐 文档及手册验收：需包含技术规格表，使用说明书，二次开发文档 1.设备及附件按装箱单齐全，外观无损伤； 2.上电启动正常，面板指示正常； 3.各轴激活、运动及位置反馈正常； 4.软件安装并正常启动。 5.网线连接后，链路灯正常； 6.控制器 IP/子网掩码/网关按现场局域网规划配置完成，无地址冲突； 7.PC与控制器互ping通，无丢包； 设备性能验收指标： X向行程≥30mm Y向行程≥30mm Z向行程≥30mm 真空度≤1E-8 mbar 负载≥1kg 运动台质量单轴≤150g 运动台尺寸单轴≤50*50*10mm 重复精度≤50nm 传感器分辨率1nm 保修及售后服务：乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非人为故障所需更换的零配件，不另收取人工费和差旅费。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：