中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BL03单色光光阑 | 单色光光阑，数量2套。用于微纳器件工况电子态表征实验站KB镜前的最后一个光阑，主要作用是去除杂散光。主要技术参数如下： 名称; 单色光光阑. 个数 （套）; 2. 开口尺寸（H×V mm2）; 0×0-15×15. 分辨率（μm）; ≤5. 重复性（μm）; ≤10. 刀口直线度（μm）; /. 刀口平行度（mrad）; ≤10. 最大热功率（W）; 1. 类型; 四刀. 冷却方式; -. 刀片材质; 无氧铜/弥散铜/钨/碳化钨. 真空漏率; ≤1×10-10 mbar·L/s. 极限真空; ≤5×10-10bar. 真空室通导; 通光孔径≤100mm；光阑孔径≤160mm. 其他要求： 1、为保证高稳定性，光阑的稳定性支撑被限制为花岗岩支撑；二维移动平台需具有X（垂直光路）和Y（沿光路）方向调节能力，调节精度小于0.1 mm，调节方式为手动； 2、真空腔体上需要预留观察窗（不小于CF35），通过观察窗可以看到设备刀片的运动机构，观察窗同时配备支持Gig协议的相机及相机支架，以便远程监测； 3、刀片上需要有测量温度的热电偶，腔体上使用相同热偶材料的法兰； 4、每件刀片需配有硬限位和限位开关两类限位； 5、运动机构的电机、滑台和编码器都放置在真空外，并通过刀片导向系统将刀片导入真空内； 6、残余气体分析测试应满足下列要求： 碳氢污染物AMU 39，41和45至100 总和; ≤ 5×10-12 mbar. 氯残留量AMU 35，37 总和; ≤ 5×10-11 mbar. 氟残留量AMU 19，20 总和; ≤ 5×10-11 mbar. 水残留量AMU 17，18 总和; ≤ 1×10-10 mbar. 其中残余气体分析测试采用高灵敏度四级质谱仪(RGA)来检测 0-100 AMU之间是否有不合理的峰，测试结果写入测试报告并获准之后方能启运 7、厂家根据技术需求，完成工程方案细化设计，工程方案应包含结构、运动、真空等内容，完成对系统关键部件参数的测试，并提供测试报告。完成同步光在线安装调试过程中的必要协助。测试报告包含但不限于下表： 测试内容. ①所有刀片在大气和真空状态下的运动机构测试 ②调节范围 ③分辨率 ④重复精度 ⑤真空漏率. 提供检测硬件条件，包含符合工程要求的真空规计、检漏仪、质谱仪等。 8、真空腔体采用304L，需在腔体焊接工艺完成后，抛光清洗步骤前进行真空退火除氢，并于验收时提供相关工艺过程证明材料； 加工件选材规范表 零件种类; 材料要求. 11; 腔体及内部零件; 316L或304L不锈钢或6061铝合金或无氧铜. 22; 支撑; 天然花岗岩. 33; 波纹管; 316L或316不锈钢. 44; 法兰窗片; 高硼硅玻璃. |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于图纸确认后6个月将货物送达至甲方指定地点。 交付进度： 1) 合同签订后1个月内由乙方提供图纸，并需由甲方签字确认； 2) 图纸确认后6个月内完成产品加工； 3) 发货前提供出厂检验/测试报告； 4) 到货后完成开箱验收、安装指导/调试支持及使用培训。 付款方式：合同签订后预付40%货款，60%尾款到货且验收合格后付清。 验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告。 阶段性检查要求： 1) 图纸/接口尺寸确认； 2) 出厂前阶段性检查：关键部件装配、漏检与功能测试记录； 3) 发货前可进行远程或现场预验收。 保修及售后服务：乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非认为故障所需更换的零部件，不另外收取人工费和差旅费。 其它： 厂家近2年需具有超高真空精密四刀光阑或狭缝的承接合同，其中运动分辨率不低于5微米； 具有ISO9000质量体系认证。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：