中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	电流放大器
	原原位工况软X射线谱学与散射光束线（BL05）需对电离室、光电二极管等探测器的微电流信号进行放大与测量，现采购电流放大器共14套，分别为规格一10套、规格二4套。规格一用于高速宽带微弱电流测量，规格二用于亚飞安级极微弱电流测量。
所投产品须完全满足下述技术指标，且两种规格须分别对应满足，不得以同一型号产品同时响应两种规格。
规格一：低噪声宽带电流放大器（10套）
	项目
	技术指标要求

	跨阻增益（V/A）
	[bookmark: OLE_LINK161]多档可切换，覆盖 1×103 ～ 1×1011 V/A，档位不少于7档

	最大带宽
	[bookmark: OLE_LINK162]≥500 kHz@1×103 V/A

	上升时间（10%～90%）
	[bookmark: OLE_LINK163]≤700 ns@1×103 V/A

	[bookmark: _Hlk244506158]等效输入噪声电流
	[bookmark: OLE_LINK167]≤4.3 fA@1×109 V/A

	增益误差
	≤±1%

	频响平坦度
	≤±0.1 dB

	供电电压
	±15 V

	控制接口
	兼容 TTL/CMOS，光耦隔离，支持本地与远程控制


规格二：亚飞安级电流放大器（4套）
	项目
	技术指标要求

	跨阻增益（V/A）
	多档可切换，覆盖 1×104 ～ 1×1013 V/A，档位不少于10档

	最大带宽
	[bookmark: OLE_LINK166]≥400 Hz@1×104 V/A

	上升时间（10%～90%）
	≤0.8 ms@1×104 V/A

	等效输入噪声电流
	≤0.2 fA@1×1013 V/A

	输入偏置电流
	≤30 fA

	增益误差
	≤±1%

	供电电压
	±15 V

	控制接口
	光耦隔离，支持本地与远程控制


注：跨阻增益为全部可切换档位所覆盖的范围，带宽与上升时间以最高带宽档为考核点。
注：报价时需提供以下材料：
1）资质文件：有效的营业执照复印件；供应商针对本项目出具的售后服务承诺书；代理产品须提供授权书。
2）所投产品的技术规格书，并逐条标注与上述技术指标的对应关系。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后4个月内交货到指定地点。
付款方式：合同签订后，甲方预付合同总金额的30%；货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，付清尾款。
验收指标及验收要求：验收以上述技术指标为依据，供应商须填写《技术指标供应商确认表》并逐条给出偏离说明，存在负偏离的视为不满足要求。交货时应当同时附有技术规格、使用说明、质量检验合格证书等相关文件或技术资料，文件或技术资料应当清晰、正确和完整。
保修及售后服务：产品质保期为12个月，自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方异议通知后的3个工作日内负责免费更换、维修或补充，并承担由此产生的所有相关费用（包括但不限于运输、人工等）。
知识产权约定：本次采购为货架产品采购，供应商须保证所供产品不侵犯任何第三方的知识产权。
其它：
1）报价单须列明总价及各分项价格，并按规格一、规格二分别报价；如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
2）报价单上须注明所投产品的品牌、型号、交货期及质保期。
3）进口产品须提供免税报价，价格条款为CIP合肥机场（合肥机场到项目现场的运输保险由供应商承担）。
[bookmark: _GoBack]4）国内公司报价进口产品的，须提供由律师签字的外贸合同签订授权函及律师资格证复印件。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
