技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	抽速测试平台
	抽速测试平台主体包括两个管道测试主腔体、充气系统以及进气系统组成（见附图所示）。整体工作包括两个测试主腔体加工以及超高真空处理、充气系统中的膨胀腔体加工以及定容、进气系统气路设计加工组装、真空泵和阀门等真空部件（甲方提供）的加工组装调试，系统支撑结构的设计及加工安装。完成整个系统的真空组装及调试。
具体要求如下：
1 两个管道测试主腔体（尺寸由甲方提供）及相应附属配件，需按照超高真空要求处理，系统总漏率小于1×10-10 mbar﹒L/s，配合200L复合泵，极限真空好于1.3×10-8 Pa。
2 充气系统的两只膨胀腔体积分别为2L和0.2L，需按照设计要求定容处理，误差不超过1%，并按照超高真空要求处理。
3 进气系统中管路按照超高真空要求处理，两路进气（配有4N的CO和5N的H2的气源）。配有气体纯化模块、冷阱，配有气体泄漏报警装置以及排气抽口，阀门等配件采用swageloke或同等级质量产品。
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