中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波导隔离器 | 全套设备含四端口隔离器1个、波导窗2个、六氟化硫气压控制系统1套。 - 四端口隔离器参数： - 工作频率：2998.2MHz±10MHz； - 高功率运行参数：峰值功率10MW，脉宽3us，重频50Hz； - 微波冷测参数：插损≤0.25dB，输入端口（1端口）驻波≤1.15，1、2端口间隔离度或反向损耗≤-25dB（1端口接功率源，2端口接电子枪）； - 充气及冷却水参数：介质种类SF6，最大气压0.2MPa；水冷，测试压力1MPa（15min不漏水）。 - 波导窗参数： - 工作频率：2998.2MHz±10MHz； - 高功率运行参数：峰值功率10MW，脉宽3us，重频50Hz； - 微波冷测参数：端口驻波≤1.15； - 充气及冷却水参数：充气侧，充SF6气体，最大气压0.2MPa；水冷，测试压力1MPa（15min不漏水）； - 真空漏率：真空侧漏率低于10-11Pa·m³/s。 （3）六氟化硫气压控制系统，含气瓶，压力控制单元，安全阀，485远程压力上报系统；系统含不锈钢管道一套，接好后0.2MPa保压24小时，压降不超过0.01MPa。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，到货后验收且验收合格后2周内付清尾款。 验收指标及验收要求： 要求提供除（1）项②高功率运行参数、（2）项②高功率运行参数以外的所有参数的出厂测试报告，需求方派人驻厂全程参与；（1）项②子项及（2）项②子项以厂家提供的设计报告作为测试验收依据；现场测试仅测试（1）项③子项、（2）项③⑤子项。 保修及售后服务：服务网点不限，电话支持7x24小时，服务年限五年，服务时限报修后8小时，保修期两年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：