中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁铁电源数据采集系统 | 磁铁电源数据采集系统包含70套IV转换模块（电流传感器+线性电源+采样电阻）、8件电源数据采集盒（含上位机软件）及装配相关线缆。 IV转换模块技术参数要求如下： - 线性电源输出：±15V； - 电流传感器原边额定电流：±20A(原副边电流比例1:500)； - 电流传感器线性度（校准后）：≤1.5ppm/FS； - 电流传感器准确度（校准后）：≤1.5ppm/FS - 输出电压：±6V（IV匹配150Ω） 电源数据采集盒技术参数要求如下： - 可并行采集6通道模拟数据； - 采集电压范围：±10V，信号输入阻抗：100MΩ； - 有效位数：优于20bit；有效分辨率：5ppm； - 线性度：10ppm； 5、基于网络通信及完善的上位机用户界面，实现电源测量结果数据存储、分析、显示。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的20%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的80%。 验收指标及验收要求： 验收指标; 验收要求. 70套IV转换模块; 符合上述所有技术指标. 8件电源数据采集盒; 符合上述所有技术指标. 保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：