中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	磁铁电源数据采集系统
	磁铁电源数据采集系统包含70套IV转换模块（电流传感器+线性电源+采样电阻）、8件电源数据采集盒（含上位机软件）及装配相关线缆。
IV转换模块技术参数要求如下：
1. 线性电源输出：±15V；
2. 电流传感器原边额定电流：±20A(原副边电流比例1:500)；
3. 电流传感器线性度（校准后）：≤1.5ppm/FS；
4. 电流传感器准确度（校准后）：≤1.5ppm/FS
5. 输出电压：±6V（IV匹配150Ω）
电源数据采集盒技术参数要求如下：
1、 可并行采集6通道模拟数据；
2、 [bookmark: OLE_LINK1]采集电压范围：±10V，信号输入阻抗：100MΩ；
3、 有效位数：优于20bit；有效分辨率：5ppm；
4、 线性度：10ppm；
[bookmark: _GoBack]5、基于网络通信及完善的上位机用户界面，实现电源测量结果数据存储、分析、显示。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后6个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的80%。
验收指标及验收要求：
	验收指标
	验收要求

	70套IV转换模块
	符合上述所有技术指标

	8件电源数据采集盒
	符合上述所有技术指标


保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起3个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
