技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	功率计（4探头）
	功率计是微波系统的关键设备，对微波系统各节点进行精确的功率测量。功率计由功率计探头、数据存储器和在线数据显示模块构成。现在功率探头可以通过USB连接主机或其他控制器实现测试功能，功率传感器完成检测信号和获取测试数据，主机或控制器实现用户操作和显示界面及数据存储。功率探头通常采用热电探头和二极管探头。脉冲功率探头采用的是二极管的平方律检波技术，来测试信号功率的。脉冲探头较大的视频带宽设计，可以方便的对窄脉冲信号进行分析，并统计得到时间和功率参数。
主要技术参数：
功率计探头 
1.频率范围：50 MHz~18 GHz；
2.动态范围：-30 dBm~+20 dBm；
3.最小脉冲宽度：≤50 ns；
4.最大视频带宽：≥ 30MHz；
5.最大上升/下降时间：≤ 13 ns；
6.采样速度：≥ 80 Msample/s (12.5 ns)；
7.端口阻抗匹配：≤1.35（全频段）；
8.绝对功率测量不确定度： ≤ 0.18 dB (全频段)；
9.配备相应的在线数据显示模块和数据存储器；
10.支持同品牌仪表读取功率数据；
11.质保5年。
[bookmark: _GoBack]数据记录仪
1.存储空间≥1TB
在线数据显示模块
1.支持不小于4台功率计探头同时工作
2.波形显示、分析和数据处理功能。
交货期：合同签订后四个月内
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