中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	氦质谱检漏仪
	1.前级泵必须为多级罗茨泵，抽速不低于 30m3/h
2.对 He 抽速≥3L/s
3.可检气体质量数： 2.3.4
4.氦气最小可检漏率（真空模式） ＜5*10-12mbar*l/s
5.接口： DN25KF 或 DN40KF 均可
6.含嗅探模式，标配 3 米或以上长度吸枪
7.国标电源电压， 中文操作界面
8.手推车外形，不接受组装式的检漏仪
	
	

	2
	商务条款
	交付进度：一次性交付
交货期：签订合同之日起12个月内
付款方式：合同签订后预付合同总额的60%，剩余尾款货到验收合格后一次性付清
验收指标及验收要求：由厂家提供合格报告或者证书
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公司名称（盖章）：
                             日期：
