中国科学技术大学国家同步辐射实验室
[bookmark: _GoBack]技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	波导隔离器
	[bookmark: OLE_LINK2]全套设备含四端口隔离器1个、波导窗2个、六氟化硫气压控制系统1套。
（1） [bookmark: OLE_LINK1]四端口隔离器参数：
1 工作频率：2998.2MHz±10MHz；
2 高功率运行参数：峰值功率10MW，脉宽3us，重频50Hz；
3 微波冷测参数：插损≤0.25dB，输入端口（1端口）驻波≤1.15，1、2端口间隔离度或反向损耗≤-25dB（1端口接功率源，2端口接电子枪）；
4 充气及冷却水参数：介质种类SF6，最大气压0.2MPa；水冷，测试压力1MPa（15min不漏水）。
（2） 波导窗参数：
1 工作频率：2998.2MHz±10MHz；
2 高功率运行参数：峰值功率10MW，脉宽3us，重频50Hz；
3 微波冷测参数：端口驻波≤1.15；
4 充气及冷却水参数：充气侧，充SF6气体，最大气压0.2MPa；水冷，测试压力1MPa（15min不漏水）；
5 真空漏率：真空侧漏率低于10-11Pa·m³/s。
（3）六氟化硫气压控制系统，含气瓶，压力控制单元，安全阀，485远程压力上报系统；系统含不锈钢管道一套，接好后0.2MPa保压24小时，压降不超过0.01MPa。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后3个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总金额的30%，到货后验收且验收合格后2周内付清尾款。
验收指标及验收要求： 
[bookmark: OLE_LINK38]要求提供除（1）项②高功率运行参数、（2）项②高功率运行参数以外的所有参数的出厂测试报告，需求方派人驻厂全程参与；（1）项②子项及（2）项②子项以厂家提供的设计报告作为测试验收依据；现场测试仅测试（1）项③子项、（2）项③⑤子项。
保修及售后服务：服务网点不限，电话支持7x24小时，服务年限五年，服务时限报修后8小时，保修期两年
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