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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	中螺线管
	峰值磁场达到2000 Gs以上，内/外径250/400 mm，长度小于等于38 cm，距磁铁边缘90cm处漏磁小于4 Gs，外套磁屏蔽筒，保证各饼线包之间的一致性，并确保磁轴与几何中心轴一致性，中螺配套的校正线圈强度不小于1 mrad@10 MeV
	
	

	2
	二极铁
	最大偏转角度3.2度@60 MeV，有效长度91 mm，磁极间隙46 mm，物理长度不超过55 mm，水平方向正负17.5mm处一次积分变化小于0.1%，配套支撑平台两个
	
	

	3
	四极铁
	有效长度50 mm，磁极间隙46 mm，最大磁场梯度达到14.5 T/m以上，正负17.5mm内积分场变化小于0.08%，其中两台四极铁配套绑腿校正线圈，强度不小于1 mrad@60 MeV
	
	

	4
	商务条款
	交货期：
中螺线管：2024.07设备到货验收；
二极铁：2024.08设备到货验收；
四极铁：2024.09设备到货验收。
交付进度：
按照交货的约定日期，分三个批次分别交付。
付款方式：
签订合同后，支付合同的70%；
设备到货验并完成在线安装后，支付合同的30%。
验收指标及验收要求：
中螺线管严格安装上述的规格与技术参数要求，对每个参数进行测试验收；
二极铁的主要指标最大偏转角度、磁极间隙、物理长度、好场区严格按照上述的规格与技术参数要求进行测试验收，有效长度需满足90 mm-95 mm范围要求；
四极铁严格安装上述的规格与技术参数要求，对每个参数进行测试验收。
阶段性检查要求：
1.在工艺设计环节，检查选定的线圈与磁铁规格参数是否合理，检查预期磁场品质是否满足技术要求，相应的线圈与磁铁温升是否满足要求。
2.在加工制造环节，需提供相应的三维设计图纸，提供纸质与电子的竣工总图、全套零部件的加工图和目录，并根据要求制作设备铭牌。
3.在测试验收环节，按照指标要求对每个相应参数进行测试验收。
保修及售后服务：
保修期至少8个月，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
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