中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中螺线管 | 峰值磁场达到2000 Gs以上，内/外径250/400 mm，长度小于等于38 cm，距磁铁边缘90cm处漏磁小于4 Gs，外套磁屏蔽筒，保证各饼线包之间的一致性，并确保磁轴与几何中心轴一致性，中螺配套的校正线圈强度不小于1 mrad@10 MeV |  |  |
| 2 | 二极铁 | 最大偏转角度3.2度@60 MeV，有效长度91 mm，磁极间隙46 mm，物理长度不超过55 mm，水平方向正负17.5mm处一次积分变化小于0.1%，配套支撑平台两个 |  |  |
| 3 | 四极铁 | 有效长度50 mm，磁极间隙46 mm，最大磁场梯度达到14.5 T/m以上，正负17.5mm内积分场变化小于0.08%，其中两台四极铁配套绑腿校正线圈，强度不小于1 mrad@60 MeV |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期： 中螺线管：2024.07设备到货验收； 二极铁：2024.08设备到货验收； 四极铁：2024.09设备到货验收。 交付进度： 按照交货的约定日期，分三个批次分别交付。 付款方式： 签订合同后，支付合同的70%； 设备到货验并完成在线安装后，支付合同的30%。 验收指标及验收要求： 中螺线管严格安装上述的规格与技术参数要求，对每个参数进行测试验收； 二极铁的主要指标最大偏转角度、磁极间隙、物理长度、好场区严格按照上述的规格与技术参数要求进行测试验收，有效长度需满足90 mm-95 mm范围要求； 四极铁严格安装上述的规格与技术参数要求，对每个参数进行测试验收。 阶段性检查要求： 1.在工艺设计环节，检查选定的线圈与磁铁规格参数是否合理，检查预期磁场品质是否满足技术要求，相应的线圈与磁铁温升是否满足要求。 2.在加工制造环节，需提供相应的三维设计图纸，提供纸质与电子的竣工总图、全套零部件的加工图和目录，并根据要求制作设备铭牌。 3.在测试验收环节，按照指标要求对每个相应参数进行测试验收。 保修及售后服务： 保修期至少8个月，起始时间以该设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：