中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GC/MS色谱质谱联用仪 | 1、GC柱箱：最大升温速率不低于100˚C/分钟；GC保留时间重现性: <0.01% 或<0.001 min；GC进样口: 分流比达到5000:1。配备DB-5ms色谱柱，30m×0.25mm×0.25μm。 2、采用反射式飞行时间质量分析器，具备多级离子脉冲移除功能。灵敏度：1 pg八氟萘进样下信噪比大于10:1；质量范围：2-800 amu；质量分辨：M/z=502，R>1000；质量稳定性：±0.1 u/24h；峰面积重复性：RSD小于5%；采集速度：推斥频率不低于10 KHz；采谱累加速度不低于100谱/秒。 3、色谱进样时电离室真空不低于5×10-3 Pa、质量分析器真空不低于1×10-3 Pa。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：签订合同后3个月交货至国家同步辐射实验室 付款方式：签订合同后支付合同总额的50%，到货验收合格后付尾款 验收指标及验收要求： 验收指标： - GC柱箱：最大升温速率不低于100˚C/分钟 - GC保留时间重现性: <0.01% 或<0.001 min - GC进样口: 分流比达到5000:1 3、灵敏度：1 pg八氟萘进样下信噪比大于10:1 4、质量范围：2-800 amu；质量分辨：M/z=502，R>1000；质量稳定性：±0.1 u/24h 5、峰面积重复性：RSD小于5% 6、采集速度：推斥频率不低于10 KHz；采谱累加速度不低于100谱/秒 7、色谱进样时电离室真空不低于5×10-3 Pa、质量分析器真空不低于1×10-3 Pa 验收要求：按照测试大纲，现场进行测试 保修及售后服务： 1、乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月，提供终身有偿维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算，乙方应在接到保修通知后24小时内响应，两个工作日内派技术人员到达现场，72小时内排除故障；需要更换设备或配件的应在7个工作内修复，7个工作日内不能修复的须及时免费提供备用设备。更换后的零部件如尚在整机保修期内，将继续随整机保修。 2、保修期届满后，乙方按照保修期内规定提供相应的维修义务。 乙方应长期为甲方优惠供应零部件，并协助甲方维护保养所供设备。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：