中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中子探测器 | 仪器类型：He3正比计数器 有效量程：30 nSv/h~10 mSv/h； 能量效应范围：0.025eV~14 MeV； *相对固有误差：≤±10%； 工作温度：在-20℃~+50℃范围内，能稳定工作； *机械特性（震动）：正常工作 *防护等级：≥IP66； 防电磁干扰 以上标*的参数需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告。 |  |  |
| 2 | 伽马探测器 | 仪器类型：高气压电离室 有效量程：10nGy/h~100mGy/h； 伽马能量响应：能量范围为60keV~3MeV； *相对固有误差：≤±10% 工作温度：在-20℃~+50℃范围内，能稳定工作； *机械特性（震动）：正常工作 *防护等级：≥IP66； 防电磁干扰 以上标*的参数需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检定、校准证书或者测试报告。 |  |  |
| 3 | 技术要求 | 剂量仪主机需实现以下功能： 实时数据展示：实时显示当前探测器剂量率、实时监控主机与服务器通讯状态； 报警阈值设置：剂量率可分为一级报警、二级报警，超阈值声光报警； 历史数据：可连续保存6个月历史数据记录； 历史数据补传：服务器通讯恢复后，可自动将监测数据补传至数据中心； 刻度因子：可由管理员设置探测器刻度因子； 功能自检以及通讯故障自检，屏幕报警灯提示。 通讯协议要求： 按照嵌入式EPICS IOC的标准实现远控功能，具体技术细节规范以EPICS相关文档为标准。 使用业界广泛使用的标准协议，如工业通讯协议Modbus TCP/IP、可编程仪器标准命令SCPI等，以减少协议约定的工作量。 |  |  |
| 4 | 商务条款 | 交货期： 合同生效之日起90日内将货物送达至指定地点。 验收指标及验收要求： 供应商需提供计量院或计量站出具的仪器的校准证书 保修及售后服务： 产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供应商应再3日内以更换等方式解决，并承担相应费用。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：