中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准直器&束斑检测器和能量狭缝 | 名称; 数量. 能量狭缝; 1套. 准直器+束斑检测器; 1套. 成像镜箱; 1套. 技术要求： 准直器+束斑检测器机械部分. 指标名称; 技术参数; 备注. 挡块材料; 112mm×40mm×5mm钨板. 靶片; 准直器4种孔径：1mm,5mm,8mm,12mm 束斑检测器3块靶片：标定靶、YAG靶、OTR靶，各靶片大小：32mm×21mm，45°倾斜固定安装; OTR靶片光洁度要求≤5.3E-5mm，反射率>90%. 成像系统镜箱; 独立可调节硬性支撑结构，具备光路精细调节结构，满足成像调节需求. 光学镜头; 束斑检测器：工作距离≥746mm，放大倍率≥0.2，光学畸变<0.01%，物方视场范围>32mm×21mm; 镜头须在要求工作距离内对焦使成像清晰. 工业相机; ≥600万像素，靶面大小与镜头像方视场大小适配，芯片像元大小≤2.4μm，数据接口Gigabit Ethernet(1000 Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100 Mbit/s)，曝光时间25 μs~ 2.5 sec; 支持远程控制、图像数据传输，支持 GigE Vision 协议软件、提供基于EPICS的控制和图像采集功能，并提供配套OPI界面，实现对图像像素亮度的高斯拟合. 真空腔体; 束流方向长度180mm 腔体尺寸302mm×152mm×102mm 材料：316L 接口法兰：CF35+CF100+矩形刀口法兰; 上游CF35固定法兰，下游CF100开花法兰 运动组件接口210mm×185mm×22mm矩形刀口法兰. 能量狭缝机械部分. 指标名称; 技术参数; 备注. 能量狭缝挡块材料; 无氧铜TU1，高度和厚度尺寸≥50mm. 冷却水路工作压力; 工作压力0.3MPa; 测试压力0.6MPa. 真空腔体; 束流方向长度170mm 腔体尺寸140mm×110mm×60mm 材料：316L 接口法兰：CF35+CF100; 两端CF35固定法兰，运动组件接口CF100固定法兰. 真空性能. 指标名称; 技术参数; 备注. 极限真空度（静态）; ≤5E-7 Pa; 烘烤处理，真空计处于远端. 真空总漏率（罩检）; ≤5E-11 mbar*L/s; He质谱检漏仪. 运动控制部分参数. 指标名称; 技术参数; 备注. 电机; 2相4线制步进电机，额定扭矩≥2.3N·m. 控制器; EtherCAT总线，安装在19英寸标准机箱内部，提供基于EPICS通讯协议的PV变量，使用chrony实现时间同步功能，具体控制协议内容基于 SCPI 协议或modbus TCP协议，提供采用Phoebus 开发的OPI 界面; 具有本地控制（优先级高）与远程控制，远程控制需要基于网口与EPICS IOC。控制系统实现对1套准直器和束斑检测器、1套能量狭缝电机的运动控制，能够按照截面测量系统同步控制要求，实现定制程序开发和项目调试；为保障后续开发和支持，控制系统集成单位须是实时控制器原生产单位授权的系统集成商。. 重复定位精度; 35μm. 定位精度; 50μm. 运动行程; 束斑检测器：≥115mm 准直器：≥115mm 能量狭缝：≥35mm. 电机的极限限位距离; 标定靶中心运行至与管道中心重合时，分别记录与电/极限限位距离，精确到0.01mm；; 三坐标测量仪. 其他技术参数. 指标名称; 技术参数; 备注. 同轴度; ≤0.1mm; 束流进出口法兰与颈管轴线. 垂直度; ≤0.1mm; 束流进出口法兰与颈管轴线. 准直靶标孔; 测量靶标球在坐标系内的三坐标位置，精确到0.01mm; 建立坐标系：入口法兰面中心为原点，沿束流方向为Z轴，竖直向上为Y轴，水平横向为X轴。（三坐标测量仪或激光跟踪仪）. 真空室支撑调节范围; 水平≥±10mm；高程≥±20mm. 相对磁导率; 除真空观察窗外，所有金属真空部件及焊缝位置要求相对磁导率μ≤1.05；. 观察窗; 透光率≥90%. 粗糙度; 真空内表面粗糙度Ra≤0.8 μm. 相关经验; 供应商和项目技术负责人具有丰富的超高真空设备加工制造、运动控制等经验. 1、询价厂家应联系甲方讨论具体实施方案、技术和工艺，获得认可后报价； 2、加工图纸经甲方签字确认无误后，方可进行加工制造。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后3个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付30%合同款；出厂测试合格并到货，付60%合同款；现场调试合格后，付10%尾款。 验收指标及验收要求： - 冷却水路打压0.6MPa无检漏； - 极限真空度（静态）≤5E-7 Pa； - 真空总漏率（罩检）≤5E-11 mbar*L/s； - 重复定位精度≤35μm； - 定位精度≤50μm； - 运动行程：束斑检测器：115mm，准直器：≥115mm，能量狭缝：≥35mm； - 两端法兰与腔体同轴度≤0.1mm，垂直度≤0.1mm； - 能够使用phoebus上位机实现对电机启动、停止、正向运动、反向运动，相对定位运动、绝对定位运动、回原点的控制，能够可靠的限位，同时能够提供电机当前位置的回读值。 - 能够使用phoebus上位机实现对相机曝光时间、采样间隔、触发模式等参数的调整，以及对所获取图像的ROI进行高斯拟合。 要求提供以上的所有参数的出厂测试报告；厂家提供准直标定数据。 保修及售后服务： 服务网点：不限；电话支持：7x24小时；服务年限:五年；服务时限：报修后8小时；保修期:三年。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：