中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	BL08-TEA实验站-真空系统
	具体见询价单里技术指标
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后十个月
付款方式：
（1）合同签订并通过工艺评审后，支付合同总价的50%；
（2）货物在制造现场测试合格后，支付合同总价的30%；
（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的20%。
验收指标及验收要求：
[bookmark: OLE_LINK3]主室腔体采用316L耐腐蚀不锈钢，壁厚5 mm，腔体本底真空优于1E-8mbar，配备同步辐射光源、能量分析器、样品位移台、真空泵、真空计和观察窗等不同口径法兰的接口，视窗配备防辐射铅玻璃，腔体做分层设计，包括传递层和测试层，高度差不低于150 mm；配备腔体支架，支架水平调节范围不小于±10mm，垂直调节范围不小于±20mm。电化学样品杆配备不少于4个电极接口。
预处理室真空腔体采用316L不锈钢，腔体本底真空优于1E-8mbar，配合电化学循环腔体接口，包含惰性气体进出口。
溶液样品处理腔体材质为耐腐蚀材料，腔体惰性气体保护，氧值低于0.1%，接口满足预处理室真空腔对接，配备氧值实时监控器。
进样腔体材质为304不锈钢，腔体本底真空优于1E-8mbar，样品停放台提供不少于4个样品停放位置。
样品测试台行程50 mm，集成于防腐蚀主室真空腔内。
传样杆2根，行程不少于600 mm，样品抓取头不少于2套，标准样品托不少于10个。
氮化硅窗口可以承受一个大气压的压力，氮化硅窗口尺寸覆盖光斑大小（0.1 × 0.1 mm2）
保修及售后服务：
提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
