中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	注入器微波机柜稳相线缆
	用于频综、低电平控制系统、固态放大器、功率放大器等设备间的微波信号传输。线缆具备低驻波系数、低温漂系数的性能。
采购内容： 
	线材类型
	线材长度 [m]
	线材数量 [根]

	RJ45网线
	1.5
	28

	BNC-MMCX微波线缆（细线）
	1.5
	28

	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]SMA-SMA微波线缆（细线）-1.5 m
	1.5
	110

	SMA-SMA微波线缆（细线）-1.4 m
	1.4
	15

	SMA-SMA微波线缆（细线）-1.7 m
	1.7
	13

	SMA-N微波线缆-1.0 m（细线）
	1.0
	7

	SMA-N微波线缆-1.5 m（细线）
	1.5
	2

	BNC-N微波线缆-2.0 m（细线）
	2.0
	2

	N-N微波线缆（粗线）-0.5 m
	0.5
	2

	N-N微波线缆（粗线）-1.0 m
	1.0
	7

	N-N微波线缆（粗线）-1.9 m
	1.9
	14

	N-N微波线缆（粗线）-2.0 m
	2.0
	6

	N-N微波线缆（粗线）-2.2 m
	2.2
	13


细线线缆参数：
1.电缆外直径5.00-6.00毫米，静态弯曲半径≤28毫米，动态弯曲半径≤54毫米；
2.介质层要求PTFE绕包，屏蔽层采用镀银铜带；屏蔽效力＞90dB；
3.传播速率80%~85%，工作频率覆盖DC-3.0 GHz；
4.温度稳相≤5 PPM @26℃；
5. SMA-SMA微波线缆及SMA-N微波线缆端口驻波比≤1.10。
粗线线缆参数：
1.电缆外直径7.5.00-8.5.00毫米，静态弯曲半径≤40毫米，动态弯曲半径≤80毫米；
2.介质层要求PTFE绕包，屏蔽层采用镀银铜带；屏蔽效力＞90dB；
3.传播速率80%~85%，工作频率覆盖DC-3.0 GHz；
4.温度稳相≤5 PPM @26℃；
5. SMA-N微波线缆及N-N微波线缆端口驻波比≤1.10。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后1个月内完成所有材料交付。
付款方式：所有货物到达甲方并测试合格，支付合同金额100%。
验收指标及验收要求：验收指标为前述技术指标。根据甲方提供的验收大纲进行验收。
保修及售后服务：3年免费质保。
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