中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波记录仪 | 一、数量：示波记录仪2套（每套包含示波记录仪主机一台、高速模拟电压输入模块2个、多通道模拟电压输入模块2个） 二、示波记录仪主机主要技术参数要求： - 支持模块数量≥8个，显示液晶显示屏≥12.1英寸，内置固态硬盘容量≥500GB； - 同时具备两个放大窗口，具备XY和FFT显示； - 时间轴设置范围需包含100ns/div至5day/div，时间轴精度不低于4.6ppm； - 可支持采样速率200MS/s并行采集通道数≥16个； - 内存容量≥1G（可扩展至4G或8G）； - 模块共模抑制比（CMRR）≥90dB。 三、高速模拟电压输入模块主要技术参数要求： - 模块通道数≥2； - 每个通道要求：采样率≥200MS/s，分辨率≥12bit,测量频率带宽≥40MHz； - 每个通道要求：DC测量精度≤±0.5%，直接输入电压≥200V,搭配专用探头输入电压≥1000V； - 每个通道要求：BNC接口。 四、多通道模拟电压输入模块主要技术参数要求： - 模块通道数≥4； - 每个通道要求：采样率≥10MS/s，分辨率≥16bit,测量频率带宽≥3MHz； - 每个通道要求：DC测量精度≤±0.25%，直接输入电压≥200V,搭配专用探头输入电压≥600V； - BNC接口。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后10-12周内交货 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，到货验收合格后支付合同尾款 验收指标及验收要求：提供原厂合格证书 保修及售后服务：对所选设备提供整体三年质保服务，因质量原因造成的硬件损坏，经鉴定后提供免费更换服务 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：