中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	示波记录仪
	一、数量：示波记录仪2套（每套包含示波记录仪主机一台、高速模拟电压输入模块2个、多通道模拟电压输入模块2个）
二、示波记录仪主机主要技术参数要求：
1、 支持模块数量≥8个，显示液晶显示屏≥12.1英寸，内置固态硬盘容量≥500GB；
2、 同时具备两个放大窗口，具备XY和FFT显示；
3、 时间轴设置范围需包含100ns/div至5day/div，时间轴精度不低于4.6ppm；
4、 可支持采样速率200MS/s并行采集通道数≥16个；
5、 内存容量≥1G（可扩展至4G或8G）；
6、 模块共模抑制比（CMRR）≥90dB。
三、高速模拟电压输入模块主要技术参数要求：
1、 模块通道数≥2；
2、 每个通道要求：采样率≥200MS/s，分辨率≥12bit,测量频率带宽≥40MHz；
3、 每个通道要求：DC测量精度≤±0.5%，直接输入电压≥200V,搭配专用探头输入电压≥1000V；
4、 每个通道要求：BNC接口。
四、多通道模拟电压输入模块主要技术参数要求：
1、 模块通道数≥4；
2、 每个通道要求：采样率≥10MS/s，分辨率≥16bit,测量频率带宽≥3MHz；
3、 每个通道要求：DC测量精度≤±0.25%，直接输入电压≥200V,搭配专用探头输入电压≥600V；
4、 BNC接口。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后10-12周内交货
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的30%，到货验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：提供原厂合格证书
保修及售后服务：对所选设备提供整体三年质保服务，因质量原因造成的硬件损坏，经鉴定后提供免费更换服务
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