中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标及商务条款供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原位通电流 /电压低温样品架 | - 兼容液氮、液氦制冷； - 兼容超高真空环境； - 样品架温度范围：20K-350K；（使用液氦降温） - 样品架厚度不超过10mm； - 包含6个样品工位，其中2个用于原位施加电流/电压功能和透射/光致发光模式测量，2个用于原位施加电流/电压功能和全电子产额模式测量，2个用于普通全电子产额模式测量； - 一个二极管温度计和一个50V50W微型加热器安装于样品台； - 1个CF16法兰馈通用于连接温度计和加热器； - 2个CF16法兰馈通用于原位加电流/电压； - 1个CF16法兰备用； - 样品架真空漏率：＜5E-10Pa*m3/s； |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：收到预付款且图纸确认好后16周内交货到用户指定地点 交付进度：一次性交付 付款方式：合同签订后4周预付90%，验收合格后支付10%尾款 验收指标及验收要求： 1，样品台最低温度可低至20K （使用液氦时）和85K（使用液氮时）； 2，现场测量样品架厚度不超过10mm； 3，包含6个样品工位，其中2个用于原位施加电流/电压功能和透射/光致发光模式测量，2个用于原位施加电流/电压功能和全电子产额模式测量，2个用于普通全电子产额模式测量 保修及售后服务： 质保期：验收合格之日起12个月为质保期。 售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外） 在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案 质保期外，供货方按照合理的价格收取维护和零配件的费用 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：