中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标及商务条款供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	原位通电流 /电压低温样品架
	· 兼容液氮、液氦制冷；
· 兼容超高真空环境；
· 样品架温度范围：20K-350K；（使用液氦降温）
· 样品架厚度不超过10mm；
· 包含6个样品工位，其中2个用于原位施加电流/电压功能和透射/光致发光模式测量，2个用于原位施加电流/电压功能和全电子产额模式测量，2个用于普通全电子产额模式测量；
· 一个二极管温度计和一个50V50W微型加热器安装于样品台；
· 1个CF16法兰馈通用于连接温度计和加热器；
· 2个CF16法兰馈通用于原位加电流/电压；
· 1个CF16法兰备用；
· 样品架真空漏率：＜5E-10Pa*m3/s；
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款且图纸确认好后16周内交货到用户指定地点
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后4周预付90%，验收合格后支付10%尾款
验收指标及验收要求：
1，样品台最低温度可低至20K （使用液氦时）和85K（使用液氮时）；
2，现场测量样品架厚度不超过10mm；
3，包含6个样品工位，其中2个用于原位施加电流/电压功能和透射/光致发光模式测量，2个用于原位施加电流/电压功能和全电子产额模式测量，2个用于普通全电子产额模式测量
保修及售后服务：
质保期：验收合格之日起12个月为质保期。
售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外）
在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案
质保期外，供货方按照合理的价格收取维护和零配件的费用
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公司名称（盖章）：
                             日期：
