中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	加热膜
	本次采购的加热膜用于空间紧凑处真空室（如穿越二极铁、四极铁的真空室）的烘烤激活，加热膜厚度（包含镀铝层）≤0.35 mm，封头厚度≤4 mm，镀铝层厚度约0.1 mm；加热膜内含加热丝，整体磁导率≤1.02；加热膜的最高使用温度230 ℃，加热膜内部无气泡、空鼓；加热膜电阻允许偏差±10%；加热膜根据真空室尺寸定制，未标注长度尺寸允许偏差±2 mm。
加热膜相关配置如下：
	序号
	产品名称
	产品标签
	主要技术参数

	计量单位
	数量

	1
	加热膜型号01
	LBLn-VC01下游
	加热区域参考尺寸约215 cm²；最高工作电压220 V，功率2*150 W，电阻322.67Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	21

	2
	加热膜型号02
	LBLn-VC01上游
	加热区域参考尺寸约300 cm²；最高工作电压220 V，功率2*200 W，电阻242Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	21

	3
	加热膜型号03
	LBLn-VC02
	加热区域参考尺寸约285 cm²；最高工作电压220 V，功率2*200 W，电阻242Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	21

	4
	加热膜型号04
	BDBL2-VC01
	加热区域参考尺寸约790 cm²； 最高工作电压220 V，功率1000 W，电阻48.4Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	2

	5
	加热膜型号05
	BDBL1-VC03
	加热区域参考尺寸约1100 cm²；最高工作电压220 V，功率1500 W，电阻32.27Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	2

	6
	加热膜型号06
	RCn-VC02A/B

	加热区域参考尺寸约2200 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1250 W，电阻38.72Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	22

	7
	加热膜型号07
	RCn-VC07

	加热区域参考尺寸约2500 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1250 W，电阻38.72Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	21

	8
	加热膜型号08
	RCn-VC13
	加热区域参考尺寸约1300 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1000 W，电阻48.4Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	21

	9
	加热膜型号09
	RCn-VC16A/B

	加热区域参考尺寸约3600 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1250 W，电阻38.72Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	22

	10
	加热膜型号10
	RCn-VC03

	加热区域参考尺寸约60 cm²；最高工作电压220 V，功率2*1250 W，电阻38.72Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	44

	11
	加热膜型号11
	RCn-VC14

	加热区域参考尺寸约110cm²；最高工作电压220 V，功率150 W，电阻322.67Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	22

	12
	加热膜型号12
	RCn-VC15上游

	加热区域参考尺寸300 cm²；最高工作电压220 V，功率2*100 W，电阻484Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	22

	13
	加热膜型号13
	RCn-VC15下游

	加热区域参考尺寸约120 cm²；最高工作电压220 V，功率150 W，电阻322.67Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	22

	14
	加热膜型号14
	RC07-VC17B
	加热区域参考尺寸约90 cm²； 最高工作电压220 V，功率200 W，电阻242Ω±10%，绝缘抗压≥100 MΩ。
	件
	2


备注：每根加热膜的线缆长度为1.5米，并配备2芯的插头/公头。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订3个月内交付完毕
付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于 30 日内支付全部款项
验收指标及验收要求：供应商应提交合格证明。
保修及售后服务：
[bookmark: _GoBack]在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。
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