中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验站前级真空系统 | - 两路单级泵+罗茨泵组合，单级泵抽速≥100 m3/h，罗茨泵抽速≥225 m3/h，用于抽束源室，脏、产物含水，极限真空≤100 Pa（关闭气镇），另外预留一路管路和泵组空间位置备用； - 两路双级泵+罗茨泵组合，双级泵抽速≥60 m3/h，罗茨泵抽速≥225 m3/h，用于抽差分室，较脏，极限真空≤1 Pa（关闭气镇），另外预留一路管路和泵组空间位置备用； - 六路干泵+缓冲罐组合（干泵由采购单位提供），干泵抽速≥55 m3/h，缓冲罐直径≥DN250，极限真空≤10 Pa（关闭气镇）； - 四路干泵管路（干泵由采购单位提供），干泵抽速≥55 m3/h，极限真空≤10 Pa（关闭气镇）； - 每个真空管路配备2个手动波纹管真空挡板阀、1个电磁波纹管真空挡板阀、2个低真空规（带显示）； - 配套一个本地控制箱，远传信号接入线站控制系统； - 真空管道尺寸包括但不限于DN50、DN63、DN100及更大尺寸（需现场确认）； - 所有泵组及管道需考虑，泵组减振支架减振效率应≥98%； - 需要供应商现场安装调试，包括但不限于抽真空，振动测试以及控制联调； - 所投产品（泵）需为国内外知名品牌的成熟产品。 - 数量：1套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：预付款后6个月。 交付进度：一次性交付。 付款方式：合同签订后40%预付款，货物到达指定地点装配验收合格后，结清合同尾款。 验收指标及验收要求：单级泵+罗茨泵组合管路≤100 Pa；双级泵+罗茨泵组合管路≤1 Pa；干泵管路≤10 Pa；泵组减振支架减振效率应≥98%（减振方案及测试方案以最终工艺评审为准） 保修及售后服务：质保期一年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：