中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NEG批量镀膜设备 | - 所有真空加工件，需按照超高真空要求处理，系统漏率≤1E-10 mbar﹒L/s。 - 烘烤过后极限真空度≤5E-7Pa。 - 真空室可承受≥250℃的烘烤温度，烘烤时间≥72小时。 - 具备4个通道并可同时镀膜，每个通道可镀真空室长度≥1.4 m。要求镀膜区域绝缘件，例如陶瓷固定块、固定垫圈等，方便更换，可重复清洗使用。提供直角电极，实现镀膜高压引入。 - 镀膜设备布置有量程为1Torr的薄膜规及控制2套，要求薄膜规的精度为读数的0.2%，分辨率为全量程的0.003%；冷阴极真空规及控制器2套，测量范围：1E-10至5E-3hPa；全金属角阀4件，要求阀体及关闭状态漏率≤1E-10mbar·L/s，寿命为开关循环次数≥1000次，接口为DN 40 CF-R，烘烤温度≥300℃，压力范围为极高真空到2bar。 - 包含整套进气系统并实现流量及压力的控制，包括微漏阀、气路球阀/针阀，微调阀最小压力1E-10mbar，烘烤温度300℃。提供观察窗、线缆等。 - 100L/s离子泵及控制器1套、200L/s离子泵及控制器1套，控制器可输出3KV\5KV\7KV高压，100L/s离子泵外形尺寸不大于400*160*380mm；200L/s离子泵外形尺寸不大于450*450*190mm。 - 提供可实现6通道控温加热、10通道测温的配套烘烤设备一套，烘烤设备可通过设置加热程序控制温度变化。 - 实现镀膜的自动控制和数字化采集。 数量：1台 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：以合同签订日期为起始日期D0，自起始日期D0起30日内完成工艺设计迭代、材料采购、制造总装及现场调试 交付进度：自合同签订之日起30天内，完成所有货物的交付并通过验收。 付款方式：货到验收合格且收到全额发票后甲方于 30 日内支付全部款项。 验收指标及验收要求： 出厂测试：对上、下腔等所有真空部件需进行真空检漏并出具检漏报告，漏率≤1E-10 mbar﹒L/s，检漏过程中，法兰密封禁止采用真空封泥、橡胶圈、橡胶塞等非金属材料，只能利用超高真空专用的 CF 法兰和无氧铜垫片进行密封。 现场测试：设备到达现场后由供应商负责安装调试，具体测试内容如下： （1）漏率检测：NEG镀膜系统用氦质谱检漏仪检漏，漏率≤1E-10 mbar﹒L/s;检漏过程中，法兰密封禁止采用真空封泥、橡胶圈、橡胶塞等非金属材料，只能利用超高真空专用的 CF 法兰和无氧铜垫片进行密封。 （2）极限真空测试：对NEG镀膜系统进行48小时250℃真空烘烤，测量极限真空，极限真空度≤5E-7 Pa。调试所用的离子泵、吸气剂泵、真空计、加热烘烤装置等均须乙方提供，并得到甲方认可。若极限真空不合格，乙方应积极解决真空调试中出现的问题，无法解决问题的产品，乙方须在合同履行期限内，免费补充加工同样数量的合格的产品。 保修及售后服务： 在质量保修期内，供应商对由于制造、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。保修期不少于一年，起始时间以全部设备通过最终验收之日起开始计算。在保修期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。供应商应于接到采购人维修通知后24小时内(法定假期除外)进行响应，需要抵达现场进行维修的，供应商应在两个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：