中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	切割磁铁脉冲电源
	负载为电感；最大输出脉冲电流7 kA；放电波形为完整正弦波，正半周底宽≤30us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度）；稳定度≤0.1%（半小时测量）；最大重复频率10 pps(1-10pps连续可调)。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同生效之日起12个月内
交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：
签订合同后20个工作日内，预付合同总额的20%；设计方案需要得到采购人书面批准后，支付合同总额的30%；货到验收合格后30个工作日内，支付合同尾款。
验收指标及验收要求：
输出脉冲电流≥7 kA；放电波形为完整正弦波，正半周底宽≤30us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度）；稳定度≤0.1%（半小时测量）；最大重复频率10 pps(1-10pps连续可调)。
阶段性检查要求：
在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
[bookmark: _GoBack]其它：设计方案需要得到采购人书面批准方可加工。
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