中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全场透射X射线间接探测器 | 合肥先进光源中能显微谱学成像线站拟开展全场透射成像，需要具备高帧频、高效率、大芯片面积及小尺寸像素的探测器来进行二维图像采集。根据调研，科研级sCMOS探测器可以匹配全场成像的要求，根据实验站成像需求，拟采购的探测器主要参数要求如下： - 响应波长范围：覆盖可见光及近红外波段 - 像素个数：≥2048×2048 - 像素大小：≤6.5μm - 读出噪声：≤1.5 e-[rms] - 量子效率：≥60%@580nm - 全局模式下帧频（Frame Rate）@≥2048×2048@16bit@成像模式：>45 - 冷却温度：≤-10℃ - 数据传输接口： Camera Link - 包含相应的软件及数据线等附件配置 - 提供EPICS驱动接口 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后6个月内 交付进度：一次性交付 付款方式（二选一）： 国产产品： （1）合同签订后，买方支付合同总价的50%； （2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%； （3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的20%。 进口产品： 一、原则上应采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。 二、既非信用证又非凭发运单据（运单）电汇预付比例不超过30%，超过30%时须提供等额预付款保函。 验收指标及验收要求：厂家需对探测器进行出厂测试，满足规格和技术参数给出的要求，并在安装后现场实测达到技术指标。 保修及售后服务： 1. 厂家提供一年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。 2. 保修期内的服务由厂家负责，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：