技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号源 | 信号源的基本功能是输出期望的信号，并可设置信号的频率、功率和调制类型。按信号调制类型划分，有模拟源和矢量源，模拟信号源具备更低的相位噪声。模拟信号源包含以下三个主要模块：核心是频率合成器，调频FM和调相PM可在频率合成器中直接实现；脉冲调制器，控制RF信号的通断；调幅调制器与自动电平控制ALC电路混合，ALC的基本功能是通过反馈监测与比较，保持RF输出电平的稳定。 信号源是微波系统的关键设备，分别放置在储存环高频厅产生499.8 MHz和注入器12号机柜产生2856 MHz的信号，该信号最终发送到加速器的微波、高频、定时、束测等各系统，需要具备高精度、低老化的频率和低相位噪声的特性。主要技术参数： 1.输出频率范围：8 kHz~3 GHz； 2.频率初始校准精度：＜ 5*10^(-9)； 3.频率设置时间： 1.5 ~ 4.5 ms； 4.最大输出功率：＞ +19 dBm； 5.最小可设置电平：-145 dBm； 6.电平精度(f = 3 GHz，电平 ＞ -90 dBm)：＜ 0.5 dB； 7.相位噪声(f = 1 GHz, 10 kHz偏移)：＜–147 dBc； 8.均方根抖动(f=155 MHz， 积分范围100 Hz ~ 1.5 MHz)： 8.4 fs； 9.谐波抑制度 (频率范围10 MHz ~3 GHz): -60 dBc； 10.全频段非谐波抑制度：-88 dBc； 11.承受最大反向功率：10 W/50 V； 12.电子衰减器频率：8 kHz~3 GHz； 13.提供100 MHz超低噪声频率参考的硬件接口； 14.超低相噪模拟信号源； 交货期：合同签订后四个月内 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：