中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	配气气路系统
	整套配气气路系统包含6路质量流量配气线路，支持单路或者多路气体按预设比例混合，分为一个真空泄压盘面，一个流量控制盘面和支架，并分别由波纹管密封阀、质量流量控制器（MFC）、电磁阀、原子层沉积阀门（ALD阀门）和1/4inVCR管路及接头等组成。通过MFC实时测量和调节气体流量，确保气流按设定比例精确混合，利用ALD阀门精确控制气体脉冲注入，实现惰性气体，可燃气体及腐蚀性等多种气体的混合和脉冲配气研究。
参数及精度要求
1)MFC：气体满量程3 SCCM（N2），使用压力100-300 kPa，接口1/4VCR，通讯方式RS-485，包含控制软件；
2)ALD阀门：阀门的总开启/关闭响应时间≤15 ms，接口1/4VCR，含电磁阀；
3)管路及连接件材质为316不锈钢，管道内表面EP级电抛光；
控制器要求
1)MFC，ALD阀门和电磁阀兼容EPICS控制系统；
2)联动控制系统的功能由供应方提供一套基本操作软件，支持二次开发。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后12个月内交货到指定地点。
交付进度：
1）	第1-4个月，完成配气气路系统的详细设计并给出三维图纸；
2）	第5-8个月，订购长周期的零部件，如MFC和ALD阀门等，并提供到货计划；
3）	第9-12个月，系统集成加工并完成出厂验收测试，送货到甲方指定地点。
付款方式：
1） 合同签订后，甲方预付合同总金额的20 %，
2） 货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，付清尾款。
验收指标及验收要求：
1）	MFC气体满量程3 SCCM（N2）；
2）	MFC 使用压力范围100-300 kPa;
3）	气路漏率≤1×10-9 mbar L s-1；
验收要求：
乙方辅助验收，并且在验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3日内更换或维修，并承担因此而发生的相关费用。
阶段性检查要求：
1）	第1-4个月：检查乙方给出的配气气路系统详细设计报告及三维图纸，确保符合技术参数（如MFC、ALD阀门规格、管路材质等）；
2）	第5-8个月：核查长周期零部件（如MFC、ALD阀门）的采购订单及到货计划，确认交货时间符合合同要求；
3）	第9-12个月：监督系统集成进度，乙方提供出厂验收测试报告，并配合甲方进行现场验收。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方异议通知后的3个工作日内，负责免费更换、维修或补充，并承担由此产生的所有相关费用(包括但不限于运输、人工等)。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效的使用标的设备。
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