中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘烤车 | 数量：6台 各台要求如下： 控温：通道≥6；各通道可独立设置参数，保温时长大于15天； 显示：触控显示屏，显示各通道的温度随时间变化的实时曲线，可进行参数设置； 存储：具备各通道温度数据的存储和导出功能； 温度报警及保护：具备温度报警阈值设置功能，温度超出或低于阈值，该通道能断电保护，但不影响其他通道；各通道独立设置过载保险丝； 烘烤功率的调节方式：采用可控硅控制器逐步加载功率； 测温：各通道配置PT100热偶，测温上限≥300℃，测温精度好于±1℃； 烘烤设备的供电：电压380V。各通道输出：电压220V，功率2000W； 烘烤设备外形：高度≤1.5m，宽度或长度有一边≤0.5m，重量≤100Kg，配置手推的扶手，配置4个静音轮，长度方向的前面为固定轮，后面为万向轮，万向轮可锁死，轮子直径≥12cm； 含加热带及配套的烘烤缆线。 每车包含一套3m加热带和一套6米加热带。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后三个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：签订合同后预付30%合同款，到货验收合格后30日内付清剩余尾款。 验收指标及验收要求：现场实测，满足技术指标要求即可。测试具体内容包括：15天以上的升温降温保温；升温完成后导出温度曲线数据；实测温度阈值、温度精度；现场测量外形尺寸。 保修及售后服务：验收合格后两年内非人为因素，免费质保。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：