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	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	多目相机和结构光视觉定位系统
	数量：1套
本套系统的目标是通过多目相机和结构光视觉定位系统，通过直径35mm左右的光学观察窗(光学玻璃或者石英材质)对距离100-300mm处的样品杆、样品托和样品进行三维位置姿态测量。基于测量结果计算自动传样的位置修正和同步辐射光对正的位置偏移量。样品杆、样品托、样品、腔体环境都可能存在金属材质镜面反光。具体指标见下表：
	多目相机（2台）
	传感器直出分辨率：1920*1080(彩色)，1280*800（深度），1280*800（红外）
红外波段：大于等于940nm
帧率：不低于30 帧/秒
基线距离：40 mm
工作距离：至少覆盖190mm-400mm
彩色、深度、红外 三路对齐
硬件接口：USB3.0
安装支架：适配金属法兰观察窗的安装支架

	结构光定位系统（2套）
	散斑点数不少于1.5万
光源投射FOV：不低于80o（水平）、60o（垂直）
红外波段：大于等于940 nm
频率：不低于30 Hz

	模拟实验平台
	六自由度微动平台 (电控)
平动行程：不小于5mm
转动行程：不小于15o
倾角行程：不小于5o

	仿真平台
	三坐标手动位移台，X/Y/Z行程：不小于150mm，精度优于0.02mm
旋转位移台：行程不小于360°，精度优于1°
水平位移台：行程不小于500mm，精度优于0.02mm

	平移定位精度
	优于0.5 mm

	转动定位精度
	优于50 mrad（theta角）

	对光位移量计算精度
	优于0.2 mm

	软件接口
	SDK：Python

	软件功能
	位姿参数、光斑对准位移量、彩色图像、红外图像、深度图像、3D模型展示



	
	

	2
	商务条款
	企业需满足以下资质要求:
1. 实验室自动化改造(研发/测试等)项目案例或者工业视觉开发项目/产品案例不少于2项，提供相关证明材料;
2. IS09001、IS014001、IS045001三体系认证
3. 注册资本:500万元以上
4. 社保人数:不少于10人
交货期：合同签订后5个月内交付
交付进度：合同签订后5个月内交付并完成安装调试
付款方式：
合同签订后预付合同总额的30%，多目相机、结构光定位系统和模拟实验平台交付安装后支付合同总额的50%，系统安装调试验收合格后支付合同总额的20%.
验收指标及验收要求：
三维定位精度：平移定位精度优于0.5 mm；转动定位精度优于50 mrad（theta角），采用电控位移台测试; 光斑对准位移量计算精度：优于0.2 mm。
保修及售后服务：质保期一年
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