中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	激光振荡器
	中心波长：800±5nm；重复频率:83.28MHz；平均功率：≥300mW；功率稳定性：≤0.25%rms（8h）；光谱形状：类高斯；偏振态：水平线偏振，＞100：1；发散角：<1.5mrad；光束直径（1/e2）：1±0.3 mm；具备锁相功能。
数量：一套
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后5个月内
交付进度：签订合同后1周内完成产品设计方案，3个月内完成器件采购工作，4个月内基本完成生产，5个月内完成交付、调试、安装
付款方式：签订合同后预付合同金额的80%，交付安装验收后支付合同尾款。
验收指标及验收要求：
1. 合同货物交付后应进行开箱检验，即合同货物数量及外观检验。如果开箱检验不在合同货物交付时进行，甲方应在开箱检验前3日前将开箱检验的时间和地点通知乙方。
2. 开箱检验应由双方共同进行，乙方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。
3. 如果乙方代表未能依约或按甲方通知到场参加开箱检验，甲方有权在乙方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为乙方已接受。
4. 开箱检验中发现的合同货物的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由乙方负责，乙方应补齐、更换及采取其他补救措施。
5. 开箱检验的检验结果不能对抗在合同货物的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同货物质量问题，也不能免除或影响乙方按照合同约定对甲方负有的包括合同货物质量在内的任何义务或责任。
验收指标：
中心波长：800±5nm
重复频率:83.28MHz
平均功率：≥300mW
功率稳定性：≤0.25%rms（8h）
光谱形状：类高斯
偏振态：水平线偏振，＞100：1
发散角：<1.5mrad
光束直径（1/e2）：1±0.3 mm
具备锁相功能
保修及售后服务：
1. 提供1年免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除；
2. 质保期内，卖方接到买方故障信息后在6小时内予以响应，并在24小时内到达买方现场，排除故障，免费更换损坏零件和服务。
3. 质保期外，卖方接到买方故障信息后在12小时内予以响应，并在72小时内到达买方现场，排除故障，更换损坏零件和服务。在设备保修期结束后，保证可以提供及时的售后维修服务，充足的备件供应. 
4. 软件升级：卖方应终身免费向用户提供仪器软件的更新。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
