[bookmark: _GoBack]中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	切割磁铁脉冲电源
	[bookmark: OLE_LINK1]负载为电感，约4 μH；放电波形为完整正弦波，正半周脉冲电流峰值≥ 7 kA，正半周底宽≤30 us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度）；稳定度≤0.02%（半小时测量，RMS值）；最大重复频率10 Hz (1-10 Hz连续可调)；抖动＜50 ns（半小时测量，RMS值）。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：12个月内
交付进度：供货方于合同生效之日起12个月内将货物送达至采购方指定地点。
付款方式：签订合同20个工作日内，预付合同总额的20%；设计方案得到采购人书面批准后，支付合同总额的30%；货到验收合格后30个工作日内，支付尾款。
[bookmark: OLE_LINK2]验收指标及验收要求：
[bookmark: OLE_LINK3]在负载电感4 μH的条件下进行测量验收，验收指标如下：放电波形为完整正弦波，正半周脉冲电流峰值≥ 7 kA，正半周底宽≤30us（在峰值电流的0%电平处测量脉冲宽度）；稳定度≤0.02%（半小时测量，RMS值）；最大重复频率10 Hz (1-10 Hz连续可调)；抖动＜50 ns（半小时测量，RMS值）。
阶段性检查要求：
在设备部件加工完成后并在整体组装前进行阶段性检查。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，供货方应自接到采购方异议之日起 3日内以更换等方式解决，因此所发生的费用由供货方承担。供货方免费提供必要的技术咨询以确保采购方能安全、有效的使用标的货物。
其它：设计方案需要得到采购人书面批准方可加工。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
