中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	单色光闸及泵站组件
	[bookmark: _Hlk210031690]原位工况软X射线谱学与散射光束线有两条支线，现计划在两支线各布置泵站一件（共两件），为光束线提供真空环境，同时在泵站集成单色光闸，用于切断实验用光，为实验站更换样品或其它短时断光操作提供便利，其整体结构如图1所示。其中除真空标准件（真空泵、规、阀）甲供外，其余结构均纳入本次采购，包含真空腔体、气动闸块、水冷系统、靶标座和支架等部件。其主要技术参数如表1所示。此外，乙方需负责单色光闸的整理集成（包含本次采购设备及甲供真空设备）。靶标采用0.875英寸标准靶球，靶座可采用焊接式固定靶座或插销式活动靶座，参考示意图如图2所示。
[image: ]真空腔体
离子泵
支架
气动闸块
靶标座

图1：单色光闸整体结构
表1：单色光闸技术参数
	单色光闸
	数量
	2

	
	中心高度
	1320 mm

	
	真空腔体
	1.腔体材质：316L/316/304不锈钢
2.真空度：≤6×10-8 Pa
3.漏率：≤1×10-8 Pa·L/s

	
	闸块
	1.闸块尺寸：110×90×50
2.运动行程：≥50mm
3.重复定位精度：≤1mm
4.材料：95W3Ni2Fe
5.水冷

	
	真空泵（甲供）
	离子泵，200 L/s

	
	其他
	1．支撑平台上提供电气转接板，器件的电气引线连接至转接板，电气接口遵照附件一《HALF光束线设备采购中机电系统和控制系统的要求》
2.无氧铜密封圈、螺钉、螺母、卡套、地脚螺钉、标准紧固件按多于图纸要求数量的20%提供备件。


[image: ] [image: ]
图2  参考靶座设计：（上）焊接式靶座，（下）插销式靶座
注：报价时需提供以下材料：
1) 资质文件：须提供有效的营业执照复印件，以及制造商针对本项目出具的售后服务承诺书原件（均需加盖公章）。
2) 相关业绩证明：投标方须提供不少于一项能证明其具有真空度小于6×10-8 Pa的类似产品加工能力的交付业绩案例。
	[bookmark: _GoBack]
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后7个月内交货到指定地点。
交付进度：
1） 合同签订之日起2个月内完成设备工艺设计优化，交付经甲方认可的二维加工图纸；
2） 合同签订之日起6个月内完成出厂测试，提交关键部件检测和出厂测试报告；
3） 合同签订之日起7个月内交货到甲方指定地点，并提供出厂验收测试报告。
付款方式：
1） 合同签订后，甲方预付合同总金额的30 %；
2） 货到验收合格且收到乙方提供的全额发票后，付清尾款。
验收指标及验收要求：
	单色光闸
	真空腔体
	1.316L/316/304L不锈钢（316L或316提供原材料规格书，304L附加真空退火除氢工艺过程证明材料）
2.漏率：≤1×10-8 Pa·L/s

	
	闸块
	1.行程：≥50mm
2.材料：95W3Ni2Fe（提供原材料规格书）
3.水冷


验收要求：
乙方辅助验收，并且在验收期间，货物数量、规格型号等与本合同约定不符，或存在质量问题的，乙方应在接到甲方异议之日起3日内更换或维修，并承担因此而发生的相关费用。
阶段性检查要求：
1） 第1-2个月：检查乙方给出的二维加工图纸，确保符合技术参数；
2） 第3-5个月：核查核心零部件的加工工艺，确认按照合同时间加工零件，按详细设计采购标准产品；
3） 第6-7个月：监督系统集成进度，乙方提供出厂验收测试报告，并配合甲方进行现场验收。
保修及售后服务：
产品质保期为12个月，时间自验收合格之日起计算。质保期内货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方异议通知后的3个工作日内，负责免费更换、维修或补充，并承担由此产生的所有相关费用(包括但不限于运输、人工等)。乙方免费提供必要的技术咨询以确保甲方能安全、有效地使用标的设备。
知识产权约定：
本次采购所涉的技术方案、设计图纸等知识产权均归属甲方所有。乙方基于本项目产生的全部成果，其知识产权亦归甲方所有。乙方须承担严格的保密责任，且不得将前述信息用于本合同之外的任何目的。
	
	



公司名称（盖章）：
                             日期：
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