中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腔体/原位装置高精度进气系统 | 采购一套腔体/原位装置高精度气路系统，包括气路管道、进气端、精密气体流量控制、PLC控制模块等组件，具体技术参数要求如下： （1）九路独立进气/配气气路管道：管道（EP级）气路，长度为5米；类型为不锈钢无缝钢管；规格、压力等级为6.00 *0.89 mm、耐压5200 psi、材质SS316L；连接形式为全自动焊接；内部光洁度要求为EP平均表面粗糙度Ra≤0.25 μm。（2）进气端：1/4英寸VCR接口气动隔膜阀及配套PLC电磁阀（18套）、1/4英寸VCR接口、质量流量控制器（9套），混气汇流管道（4套）。（3）出气端：波纹管5个。（4）洗气模块：波纹管4个、4套球阀及各型接头若干。（5）精密气体流量控制范围：2%~100%F.S.，最大量程为100 sccm。（6）流量控制精度：±1.0%S.P.（≥30%F.S.）；±0.30%F.S.（<30%F.S.）。（7）压力探测1000~10-4 mbar。（8）漏率≤1×10-10 mbar·m³/s。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后6个月 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的40%；（2）货物出厂测试合格并发货后，支付合同总价的30%；（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的30%。 验收指标及验收要求：到货后现场验收：（1）九路进气五路出气；（2）精密气体流量控制：2%~100%F.S.，最大量程为100 sccm；（3）压力探测1000~10-4 mbar；（4）漏率≤ 1×10-10 mbar·m³/s；（5）有专用软件，适配于Windows 10/11系统，可利用PC端全自动控制，可重新部署在其他电脑。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：