中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	流强数据采集处理器，BBQ数据采集处理器
	BCM数据采集处理器1台，BBQ数据采集处理器1台。具有完善的机箱散热设计，采用19英寸标准机箱，风冷散热。
其中数据处理核心要求：
处理器核心FPGA为Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZU19EG等级芯片，DSP数目≥1968，GTY数目≥28；网口数目≥1；FMC接口数量≥2且符合VITA57.1或57.4接口规范； DDR4存储空间≥4GB。
其中BCM处理器要求配置两块子卡，一块高精度AD子卡：通道数：≥2；采样率：≥2Msps；模拟带宽：≥500kHz；分辨率：≥24bit（有效位≥18bit）；输入阻抗：高阻，≥1MΩ；输入量程：±2.5V；接口：FMC或FMC+，符合VITA57.1或VITA57.4规范。一块高速AD子卡，通道数：≥4；采样率：≥1Gsps；模拟带宽：≥2GHz；分辨率：≥14bit（有效位≥9bit）；输入阻抗：50Ω；输入量程：±1V；接口：FMC或FMC+，符合VITA57.1或VITA57.4规范。
其中BBQ数据采集处理器要求配置1块子卡，一块高精度AD子卡：通道数：≥2；采样率：≥2Msps；模拟带宽：≥500kHz；分辨率：≥24bit（有效位≥18bit）；输入阻抗：50Ω；输入量程：±2.5V；接口：FMC或FMC+，符合VITA57.1或VITA57.4规范。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订三个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80%
验收指标及验收要求：厂家提供出厂测试报告。
保修及售后服务：设备质保期-现场验收合格后1年
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
