中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	荧光探测器
	采购2台荧光探测器，具体技术参数要求如下：
	技术参数

	适配能区
	4-10 keV

	数量
	2台

	级数
	5级

	增益情况
	四档，分别为×1、×10、×100、×1000

	输出电压
	50-200 V（负压）

	输入电压
	±12 V

	输入阻抗
	≥10 MΩ

	稳定性（电流漂移）
	≤0.5%

	可测电流范围
	10-13-10-9A

	输出噪声
	≤2 mV

	暗电流
	≤10-13A



	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后8个月内
付款方式：合同签订后，支付合同总价的30%；货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的70%。
验收指标及验收要求：提供出厂报告。到货后验收：级数是否为5级、输出电压是否满足50-200 V（负压）、输入阻抗≥10 MΩ、稳定性（电流漂移）≤0.5%、可测电流范围10-13-10-9A、输出噪声≤2 mV。
[bookmark: _GoBack]保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
