中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	矢量网络分析仪
	1. 频率范围：100kHz-26.5GHz；
2. 频率分辨率：0.1Hz；
3. 频率准确度：±1x10-7；
4. 最大输出功率：+15dBm（10MHz-10GHz）；
5. 功率扫描范围：≥60dB 全频段；
6. 系统动态范围（10Hz中频带宽）：124dB（14GHz-20GHz）；
7. 有效方向性：44dB 全频段；
8. 有效源匹配：30dB 全频段；
9. 有效负载匹配：44dB 全频段；
10. 中频带宽：1Hz-30MHz；
11. 扫描时间：43ms（全频段扫描，201点，600kHz中频带宽，校准关）；
12. 扫描点数：最大可设置为200001点；
13. 接口形式：3.5mm（阳头）；
14. 端口数：2端口；
18.矢网需要配置2根3.5mm测试电缆，电缆可以用于矢网的连接；
19.矢网需配置3.5mm同轴校准件1套，共10件，需包括3.5mm阳头开路器、3.5mm阳头短路器、3.5mm阳头负载各1个，3.5mm阴头开路器、3.5mm阴头短路器、3.5mm阴头负载各1个。3.5mmJJ同轴转接器1个，3.5mmJK同轴转接器1个，3.5mmKK同轴转接器1个，以及3.5mm力矩扳手一个。其中开路器Δθ≤±1.5度，短路器Δθ≤±1.5度，负载（驻波比）<1.055，转接器驻波比<1.106。
	
	

	2
	商务条款
	交货期：收到预付款后20周内交货到用户指定地点
交付进度：一次性交付
付款方式：合同签订后预付合同总额的80%，验收合格后支付合同尾款
验收指标及验收要求：
接受厂家出厂测试报告，主要针对以下几个指标出具测试报告：
1. 输出频率范围覆盖100kHz-26.5GHz；
2. 最大输出功率：+15dBm（10MHz-10GHz）；
3. 扫描点数：最大可设置为200001点；
4. 配置2根3.5mm测试电缆，配置3.5mm同轴校准件1套，共10件，需包括3.5mm阳头开路器、3.5mm阳头短路器、3.5mm阳头负载各1个，3.5mm阴头开路器、3.5mm阴头短路器、3.5mm阴头负载各1个。3.5mmJJ同轴转接器1个，3.5mmJK同轴转接器1个，3.5mmKK同轴转接器1个，以及3.5mm力矩扳手一个。
质保期：验收合格之日起36个月为质保期。
[bookmark: _GoBack]售后服务：质保期内提供免费维修服务（人为损坏除外）。在收到售后需求后4小时内响应，48小时内尽最大可能提出解决方案。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
