中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	光栅编码器

	本次采购项目要求交付数量及技术指标如下:
	序号
	采购名称
	需求数量
	技术指标

	

1.1
	

绝对值读数头
	

15件
	[bookmark: OLE_LINK3]读数头测量类型：绝对式；
使用环境：读数头整体须兼容超高真空(UHV)环境内使用；
通讯：32位biss-c协议；分辨率：1nm；工作温度：0-75℃，烘烤温度（真空烘烤时腔体温度）120℃。电缆长度：不低于3米，镀银编织铜线电缆，单层屏蔽，散线。

	
1.2
	
绝对值直线光栅尺
	
15件
	[bookmark: OLE_LINK2]光栅尺测量类型：绝对值式；光栅尺规格（H*W）：0.15mm*6mm（含不干胶带），总长2米，有效测量长度不小于1934mm；精度(20℃时)：±5µm/m，栅距30um；材料：经过硬化和淬火处理的不锈钢。
注：另须配备1套光栅尺安装辅助工具

	
1.3
	
端压片
	
15对
	规格：压片宽度不小于13mm
固定方式：压片须配自粘胶，并配适用于压片固定的环氧树脂胶，确保长久固定不松动。

	2.1
	增量圆光栅
	6件
	光栅尺测量类型：增量式；
使用环境：光栅尺及主体材质须兼容超高真空(UHV)环境内使用；
标称外径：不小于300mm；栅距20um；
精度：配合双读数头系统使用，总体安装精度优于±1角秒；
参考零位：不少于2处（对径分布）；
材料：303/304不锈钢；热膨胀系数：（20℃时）：15.5±0.5µm/m/℃；
安装方式：法兰安装。

	2.2
	[bookmark: OLE_LINK1]
增量圆光栅读数头
	

12件
	读数头测量类型：增量式圆光栅读数头；
使用环境：读数头整体须兼容超高真空(UHV)环境内使用；
分辨率：配合Ti接口；
工作温度：0-70℃，烘烤温度（真空烘烤时腔体温度）120℃。
电缆长度：不低于3米，镀锡编织铜线电缆，单层屏蔽，FEP绝缘。

	

2.3
	

[bookmark: _GoBack]细分盒
	

12件
	细分倍数：20000倍
分辨率：1nm（配合20um栅距），时钟频率20MHZ；
报警格式和状态：线性驱动E输出，所有报警；
限位和零位选项：限位高电平有效，标准参考零位；
典型电子细分误差（SDE）：±30nm。

	2.4
	DSI
	6件
	接口类型：二合一接口；搭配TI接口使用；时钟频率：20MHZ。

	

3.1
	

光栅尺
	

6件
	光栅尺规格（H*W）：1.6mm*14.9mm（不包括不干胶带），总长180mm，有效测量长度155（含两个10mm限位磁块时），170mm（没有限位磁块时），栅距20um；
精度(20℃时)：±1µm（长1米以内时）
热膨胀系数（20℃时）：0.75±0.35µm/m/℃。
材料：高稳定性、低膨胀镍铁合金

	
3.2
	[bookmark: OLE_LINK4]
直线读数头
	

6件
	读数头测量类型：增量式直线光栅；使用环境：读数头整体须兼容超高真空(UHV)环境内使用；分辨率：配合Ti接口；工作温度：0-70℃，烘烤温度（真空烘烤时腔体温度）120℃；电缆长度：不低于3米，镀锡编织铜线电缆，单层屏蔽， FEP绝缘。

	

3.3
	

细分盒
	

6件
	细分倍数：400倍
分辨率：50nm（配合20um栅距），时钟频率10MHZ；
报警格式和状态：线性驱动E输出，所有报警；
限位和零位选项：限位高电平有效，标准参考零位
典型电子细分误差（SDE）：±30nm。

	

4.1
	

读数头
	

12件
	读数头测量类型：增量式直线光栅读数头，15针D型插头；分辨率：25nm；电子细分误差（SED）：典型值＜±15nm（直线光栅）；时钟频率：4MHZ；工作温度：0-70℃； 电缆长度：不低于3米，外径为4.25±0.25nm；报警格式：线性驱动报警。

	


4.2
	


光栅尺
	


1件

	光栅尺规格（H*W）：0.4mm*8mm（含不干胶带），总长5米，可根据需要裁切成要用的长度，栅距20um；
精度(20℃时)：±5µm（长1米以内时），线性精度：±2.5µm/m（通过两点误差修正实现）；
热膨胀系数（20℃时）：10.1±0.2µm/m/℃。
参考零位：可直接嵌入到增量码道中，50mm（标称）间距。单个参考零位选项，由客户自行选择磁砺体位置。
材料：经过硬化和淬火处理的不锈钢。
注：另须配备12对光栅尺端部盖条；1件光栅尺安装工具；12件光栅尺参考零位选择器；1件光栅尺裁剪铡刀；12件光栅尺安装用基准夹具。



	
	

	2
	商务条款
	交货期：合同签订后8个月内交货到我方指定地点。
交付进度：一次性交付。
付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订后预付30%，到货验收合格后，支付剩余70%）。
验收指标及验收要求：满足各项指标要求。提供出厂检定报告、产品使用及维护说明书。
保修及售后服务：免费保修期1年，同时提供终身维护服务。
	
	


  
公司名称（盖章）：
日期：



