技术指标及商务要求响应表

| 名称 | 技术指标/商务要求 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时钟信号同步系统 | 时钟信号同步系统是微波系统的关键设备，用于长距离传输2856 MHz参考信号，并达到相位的高稳定性指标。其工作原理是同步系统的发送端将2856 MHz电信号转化为光信号，光信号通过沿着注入器铺设的光纤传输到同步系统的接收端，接收端将光信号转化为2856 MHz的电信号并输出。同时还有1路光信号从接收端发送回到发送端，在发送端测量光信号接收时间的变化量，以该变化量的一半对光信号的传输时间进行修正，最终保证接收端输出电信号相位的高稳定性。 时钟信号同步系统-发射机 主要技术参数 1.输入电信号频率及接口：2856 MHz，SMA接口； 2.输入电信号功率：+6~+15 dBm； 2.提供远程控制方式和网络通信接口。 时钟信号同步系统-接收机 主要技术参数 1.输出电信号频率及接口：2856 MHz，SMA接口； 2.输出电信号路数：4路； 3.输出电信号功率（每路）：≥ +15 dBm； 4.输出电信号相对输入电信号附加相位噪声 （@10 Hz~10 MHz）： ≤ 20 fs； 5.相位同步稳定度：≤ 200 fs； 6.支持同步距离：≥ 200 m； 其他配件 1.包含2根20 m光纤及光纤接头。 服务信息 1.到货时提供现场搭建、测试服务。 2.五年质保。 3.故障时响应时间≤24 h。 交货期：合同签订后九个月内 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：