技术指标及商务要求响应表

	名称
	技术指标/商务要求
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	备注

	
时钟信号同步系统
	时钟信号同步系统是微波系统的关键设备，用于长距离传输2856 MHz参考信号，并达到相位的高稳定性指标。其工作原理是同步系统的发送端将2856 MHz电信号转化为光信号，光信号通过沿着注入器铺设的光纤传输到同步系统的接收端，接收端将光信号转化为2856 MHz的电信号并输出。同时还有1路光信号从接收端发送回到发送端，在发送端测量光信号接收时间的变化量，以该变化量的一半对光信号的传输时间进行修正，最终保证接收端输出电信号相位的高稳定性。
[bookmark: _GoBack]时钟信号同步系统-发射机	
主要技术参数
1.输入电信号频率及接口：2856 MHz，SMA接口；
2.输入电信号功率：+6~+15 dBm；
2.提供远程控制方式和网络通信接口。	
时钟信号同步系统-接收机	
主要技术参数
1.输出电信号频率及接口：2856 MHz，SMA接口；
2.输出电信号路数：4路；
3.输出电信号功率（每路）：≥ +15 dBm；
4.输出电信号相对输入电信号附加相位噪声
（@10 Hz~10 MHz）： ≤ 20 fs；
5.相位同步稳定度：≤ 200 fs；
6.支持同步距离：≥ 200 m；	
其他配件	
1.包含2根20 m光纤及光纤接头。	
服务信息	
1.到货时提供现场搭建、测试服务。
2.五年质保。
3.故障时响应时间≤24 h。	交货期：合同签订后九个月内
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