中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BL04高频微波信号调制系统 | BL04高频微波信号调制系统包含高频微波相位调制系统（2个）、高频微波低频调制系统（1个）、功率放大和倍频系统（1个），具体规格和技术参数要求如下： 高频微波相位调制系统： 1、输入微波频率： 500MHz（实际为499.8MHz±200kHz）； 2、输出微波频率：与输入频率相同，±100kHz； 3、相位移动可调、可控，移动范围：0~360°，步长0.2°，RMS抖动小于0.05°； 4、输入信号功率：0dBm ~ 10dBm； 5、输出信号功率：0dBm ~ 10dBm，保持相对稳定，移相过程中功率波动在0.1%以内； 6、射频输出信号形式：正弦波； 7、输入输出阻抗：50Ω； 8、输入输出驻波比：≤1.2； 9、射频输入输出接口：SMA； 10、结构尺寸：19英寸标准机箱； 11、工作温度：0℃～+55℃； 12、供电电压：220V AC; 13、提供控制软件界面。 高频微波低频调制系统： 1、输入微波频率：500MHz（实际为499.8MHz±200kHz）； 2、输出微波频率：与输入频率相同，±100kHz；其中一路微波（A）与原输入微波相位差固定不变，另外一路微波（B）相位与原输出微波相位差可调； 3、微波B相位与原输出微波相位差可调、可控，移动范围：0~360°，步长0.2°，RMS抖动小于0.05°； 4、微波A和B以受外部输入的TTL波形控制，以TTL波形的频率交替输出，频率覆盖1Hz-10kHz； 5、输入信号功率：0dBm ~ 10dBm； 6、输出信号功率：0dBm ~ 10dBm； 7、射频输入输出接口：SMA； 8、结构尺寸：19英寸标准机箱； 9、工作温度：0℃～+55℃； 10、供电电压：220V AC; 11、提供控制软件界面。 功率放大和倍频系统： 用于对加速器接出的500MHz（实际为499.8MHz±200kHz）的微波进行频率倍频和功率增益。主要指标包括以下几点： 1、输入信号频率：499.8MHz（实际为499.8MHz±200kHz）； 2、输出接口使用单一接口，每种工况只选择一个倍频工作； 3、输出信号频率：输入频率的2倍频、4倍频、6倍频、8倍频、10倍频、12倍频、14倍频、16倍频、18倍频、20倍频、22倍频和24倍频，抖动恶化小于0.05°@500MHz； 4、输入信号功率：0dBm ~ 10dBm； 5、射频输出功率：≥27dBm； 6、工作方式：连续波、脉冲； 7、杂散：≤-60dBc； 8、谐波：≤-40dBc； 9、射频输入输出接口：SMA； 10、结构尺寸：19英寸标准机箱； 11、工作温度：0℃～+55℃； 12、供电电压：220V AC; 13、提供控制软件界面。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订二个月内 交付进度：一次性交付 付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80% 验收指标及验收要求： 接受厂家出厂测试报告，主要针对以下几个指标出具测试报告： 1.高频微波相位调制系统：对于输入频率499.8MHz微波，相位移动范围：0~360°，步长0.2°，RMS抖动小于0.05°；输出微波功率稳定，移相过程中波动在0.1%以内； 2.高频微波低频调制系统：对于输入频率499.8MHz微波，在一路输出中交替输出微波A和B，其中A与原输入微波相位差固定不变，另外一路微波（B）相位可调、可控，移动范围：0~360°，步长0.2°，RMS抖动小于0.05°；微波A和B交替输出频率可调，该频率可通过波形发生器输出的TTL波形来调制，频率覆盖1Hz-10kHz； 3. 功率放大和倍频系统：对于输入信号频率：499.8MHz，可输出微波频率覆盖输入信号频率的2倍频、4倍频、6倍频、8倍频、10倍频、12倍频、14倍频、16倍频、18倍频、20倍频、22倍频和24倍频，抖动恶化小于0.05°@500MHz。 保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后1年 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：