中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
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	技术指标
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	1
	BL04高频微波信号调制系统
	BL04高频微波信号调制系统包含高频微波相位调制系统（2个）、高频微波低频调制系统（1个）、功率放大和倍频系统（1个），具体规格和技术参数要求如下：
高频微波相位调制系统：
1、输入微波频率： 500MHz（实际为499.8MHz±200kHz）；
2、输出微波频率：与输入频率相同，±100kHz；
3、相位移动可调、可控，移动范围：0~360°，步长0.2°，RMS抖动小于0.05°；
4、输入信号功率：0dBm ~ 10dBm；
5、输出信号功率：0dBm ~ 10dBm，保持相对稳定，移相过程中功率波动在0.1%以内；
6、射频输出信号形式：正弦波；
7、输入输出阻抗：50Ω；
8、输入输出驻波比：≤1.2；
9、射频输入输出接口：SMA；
10、结构尺寸：19英寸标准机箱；
11、工作温度：0℃～+55℃；
12、供电电压：220V AC;
13、提供控制软件界面。
高频微波低频调制系统：
1、输入微波频率：500MHz（实际为499.8MHz±200kHz）；
2、输出微波频率：与输入频率相同，±100kHz；其中一路微波（A）与原输入微波相位差固定不变，另外一路微波（B）相位与原输出微波相位差可调；
3、微波B相位与原输出微波相位差可调、可控，移动范围：0~360°，步长0.2°，RMS抖动小于0.05°；
4、微波A和B以受外部输入的TTL波形控制，以TTL波形的频率交替输出，频率覆盖1Hz-10kHz；
5、输入信号功率：0dBm ~ 10dBm；
6、输出信号功率：0dBm ~ 10dBm；
7、射频输入输出接口：SMA；
8、结构尺寸：19英寸标准机箱；
9、工作温度：0℃～+55℃；
10、供电电压：220V AC;
11、提供控制软件界面。
功率放大和倍频系统：
用于对加速器接出的500MHz（实际为499.8MHz±200kHz）的微波进行频率倍频和功率增益。主要指标包括以下几点：
1、输入信号频率：499.8MHz（实际为499.8MHz±200kHz）；
2、输出接口使用单一接口，每种工况只选择一个倍频工作；
3、输出信号频率：输入频率的2倍频、4倍频、6倍频、8倍频、10倍频、12倍频、14倍频、16倍频、18倍频、20倍频、22倍频和24倍频，抖动恶化小于0.05°@500MHz；
4、输入信号功率：0dBm ~ 10dBm；
5、射频输出功率：≥27dBm；
6、工作方式：连续波、脉冲；
7、杂散：≤-60dBc；
8、谐波：≤-40dBc；
9、射频输入输出接口：SMA；
10、结构尺寸：19英寸标准机箱；
11、工作温度：0℃～+55℃；
12、供电电压：220V AC;
13、提供控制软件界面。
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	商务条款
	交货期：合同签订二个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的20%，设备到货且甲方验收合格后支付合同总金额的80%
验收指标及验收要求：
接受厂家出厂测试报告，主要针对以下几个指标出具测试报告：
1.高频微波相位调制系统：对于输入频率499.8MHz微波，相位移动范围：0~360°，步长0.2°，RMS抖动小于0.05°；输出微波功率稳定，移相过程中波动在0.1%以内； 
2.高频微波低频调制系统：对于输入频率499.8MHz微波，在一路输出中交替输出微波A和B，其中A与原输入微波相位差固定不变，另外一路微波（B）相位可调、可控，移动范围：0~360°，步长0.2°，RMS抖动小于0.05°；微波A和B交替输出频率可调，该频率可通过波形发生器输出的TTL波形来调制，频率覆盖1Hz-10kHz；
3. 功率放大和倍频系统：对于输入信号频率：499.8MHz，可输出微波频率覆盖输入信号频率的2倍频、4倍频、6倍频、8倍频、10倍频、12倍频、14倍频、16倍频、18倍频、20倍频、22倍频和24倍频，抖动恶化小于0.05°@500MHz。
保修及售后服务：设备质保期-现场安装验收合格后1年
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