中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BL08-TEA实验站-真空位移台 | 四轴真空位移台（如下图所示），XYZR为电动驱动；XY行程≥25mm, XY移动步长≤5μm，重复定位精度≤10μm；Z行程≥300mm，Z移动步长≤5μm，重复定位精度≤10μm；R轴向旋转范围：±175°，旋转分辨率≤0.01°（配合光栅尺）；上下固定法兰CF100；工作气压:1bar ~1E-10mbar；承重不低于20kg；烘烤温度≥120℃（不含电机等配件）；控制系统提供EPICS接口。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：签订合同后十个月内 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的70%；（2）货物出厂测试合格并发货后，支付合同总价的20%；（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的10%。 验收指标及验收要求：标准产品提供出厂测试报告。 保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：