中国科学技术大学国家同步辐射实验室
技术指标供应商确认表

	序号
	名称
	技术指标
	偏离说明
(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离值

	1
	BL08-TEA实验站-真空位移台
	[bookmark: OLE_LINK2]四轴真空位移台（如下图所示），XYZR为电动驱动；XY行程≥25mm, XY移动步长≤5μm，重复定位精度≤10μm；Z行程≥300mm，Z移动步长≤5μm，重复定位精度≤10μm；R轴向旋转范围：±175°，旋转分辨率≤0.01°（配合光栅尺）；上下固定法兰CF100；工作气压:1bar ~1E-10mbar；承重不低于20kg；烘烤温度≥120℃（不含电机等配件）；控制系统提供EPICS接口。
[image: ]
	
	

	2
	商务条款
	交货期：签订合同后十个月内
付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的70%；（2）货物出厂测试合格并发货后，支付合同总价的20%；（3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，支付合同总价的10%。
验收指标及验收要求：标准产品提供出厂测试报告。
保修及售后服务：提供至少1年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。
	
	




公司名称（盖章）：
                             日期：
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