中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X射线快门 | 开合时间; ≤20ms. 通光孔径; ≥1mm. 真空兼容; ≤5×10-7 Pa. 含配套电子学控制系统. 数量：1套 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：合同签订后10个月内 交付进度：一次性交付 付款方式： 国产产品： （1）合同签订后，买方支付合同总价的50%； （2）货物在制造现场预验收完毕后，买方支付合同总价的30%； （3）货到买方指定地点并且经买方验收合格后，买方支付合同总价的20%。 进口产品： （1）原则上应采用信用证方式或凭发货单据（运单）电汇预付比例不超过90%，尾款待验收合格之后支付。 （2）既非信用证又非凭发运单据（运单）电汇预付比例不超过30%，超过30%时须提供等额预付款保函。 验收指标及验收要求：厂家需对快门进行出厂测试，满足规格和技术参数给出的要求，并提供测试报告1份。 保修及售后服务： 1. 厂家提供一年的免费保修, 保修期自仪器安装验收之日起计算。如在保修期内，需返厂维修，厂家承担所有费用，且保修期相应顺延。在保修期结束前一个月内，厂家上门进行设备整体检修。 2. 保修期内的服务由厂家负责，电话报修后 24 小时上门服务、72 小时内排除故障，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：