中国科学技术大学国家同步辐射实验室

技术指标供应商确认表

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 偏离说明 (无偏离/正偏离/负偏离) | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高真空退火系统 | 超高真空退火系统，数量1套。用于微纳器件工况电子态表征实验站超高真空内样品退火和其他处理。 1) 配置及数量： 四轴耐氧样品操纵台： 1套。 退火腔体系统：1套。包含真空腔体1个，真空测量系统（真空规），退火监测系统（反射式高能电子衍射仪（RHEED）1台，红外测温仪1台）以及腔体支架。 超高真空配件：包含CF00气动挡板阀1个，中空直线导入器2个，CF35视窗4个及视窗挡板1个，CF63视窗及挡板各1个，CF100视窗1个 控制与烘烤系统：1套，包含控制机柜、烘烤帐篷，温控等 2) 关键技术指标： 四轴耐氧样品操纵台：适配旗型样品托，四轴，可在1 x10-4mbar氧压下加热样品至800℃； 退火腔体系统：真空腔体：本底真空5x10-10mbar；真空测量系统测量范围1x10-11-1x10-3mbar，耐烘烤；退火监测系统：RHEED一级差分结构，最大电子能量15keV，带Beam Rocking功能及自动软件控制；红外测温仪测温范围200-1500℃，自动对焦；腔体支架整体可移动，高度可调。 控制与烘烤系统：含系统自动保护及烘烤程序分段控制。 |  |  |
| 2 | 商务条款 | 交货期：乙方于图纸确认后6个月将货物送达至甲方指定地点。 交付进度： 1) 合同签订后1个月内由乙方提供图纸，并需由甲方签字确认； 2) 图纸确认后6个月内完成产品加工； 3) 发货前提供出厂检验/测试报告； 4) 到货后完成开箱验收、安装指导/调试支持及使用培训。 付款方式：双方合同签订后预付40%货款，60%尾款发货前付清。 验收指标及验收要求：提供出厂合格证或者出厂测试报告。 阶段性检查要求： 1) 图纸/接口尺寸确认； 2) 出厂前阶段性检查：关键部件装配、漏检与功能测试记录； 3) 发货前可进行远程或现场预验收。 保修及售后服务：乙方对其所提供设备的免费保修期为12个月。质保期内，非认为故障所需更换的零部件，不另外收取人工费和差旅费。 |  |  |

公司名称（盖章）：

日期：